贵州省地方计量技术规范

JJF（黔）38-2020

100G数据网络性能测试仪校准规范

Calibration Specification for 100G Data Network Performance Testers

2020-10-21 发布                         2021-01-21 实施

JJF(黔)38—2020

100G数据网络性能测试仪

校准规范

Calibration Specification for 100G

Data Network Performance Testers

归口单位：贵州省市场监督管理局

主要起草单位：贵州航天计量测试技术研究所

参加起草单位：北京信而泰科技有限公司

本规范委托贵州航天计量测试技术研究所负责解释

本规范主要起草人：

李金阳（贵州航天计量测试技术研究所）

袁  文（贵州航天计量测试技术研究所）

石竹君（贵州航天计量测试技术研究所）

参加起草人：

李  阳（北京信而泰科技有限公司）

黄兵兵（贵州航天计量测试技术研究所）

目   录

引言	(II)

1  范围	(1)

2  引用文件	(2)

3  术语和计量单位	(2)

4  概述	(2)

5  计量特性	(3)

5.1  通信协议编码/解码	(3)

5.2  性能参数	(3)

6  校准条件	(7)

6.1  环境条件	(7)

6.2  测量标准及其他设备	(7)

7  校准项目和校准方法	(8)

7.1  校准项目	(8)

7.2  校准方法	(8)

8  校准结果的表达	(12)

8.1  校准原始记录	(12)

8.2  校准证书	(12)

8.3  数据处理	(12)

9  复校时间间隔	(13)

附录A  校准原始记录格式	(14)

附录B  校准证书内页格式	(21)

附录C  校准不确定度评定示例	(28)

- 引   言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》进行编制。

100G数据网络性能测试仪校准规范

- 1  范围

- 本规范适用于（1～100） Gbit/s的数据网络性能测试仪（以下简称测试仪）的校准。

- 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1534-2015 数据网络性能测试仪校准规范

IEEE 802.3采用冲突检测存取方法的载波检测多址存取（CSMA/CD）及物理层规范（Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection （CSMA/CD）Access Method and Physical Layer Specifications）

IEEE 802.3ba  40Gb/sh和100Gb/s操作用介质访问控制参数、物理参数和管理参数 （Media Accsse Control Parameters，Physical Layers and Management Parameters for 40Gb/s and 100Gb/s Opertion）

ITU-T I.361 B-ISDN ATM 层技术规范（B-ISDN ATM layer specification）

RFC 768  用户数据报协议（User Datagram Protocol）

RFC 791  互联网协议（Internet Protocol）

RFC 792  网络控制消息协议（Internet Control Message Protocol）

RFC 793  传输控制协议（Transmission Control Protocol）

RFC 826  以太网地址解析协议（Ethernet Address Resolution Protocol）

RFC 1242  网络互连设备术语（Benchmarking terminology for network interconnection devices）

RFC 1661  点对点协议（The Point-to-Point Protocol （PPP））

RFC 2544  网络互连设备的基准测试方法（Benchmarking Methodology for Network Interconnection Devices）

RFC 2889  局域网（LAN）交换设备基准（测试）方法（Benchmarking Methodology for LAN Switching Devices）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3  术语和计量单位

JJF 1534界定的及以下术语和定义适用于本规范。

- 3.1  吞吐量  throughput

被测设备在不丢帧（包）的情况下，最大转发速率。可用帧（包）／秒(fps)、比特／秒(bit/s)以及与线速率的百分比(%)来表示。

- 3.2  丢帧（包）率  packet loss

- 被测设备在固定负载下，由于资源不足而导致的没有被转发的帧（包）数占应转发的帧（包）数的百分比。

- 3.3  背对背  back to back

- 当被测设备收到一组具有固定长度和速率的帧（包）时，由空闲状态到开始转发的时间周期内，按此速率所能转发的帧（包）数，该参数反映了被测设备数据缓存能力。以称突发某一帧（包）长的数帧（包）数（frames）来表示。

- 3.5  存储转发时延 store forwarding latency

- 输入帧（包）的最后一比特位到达输入口开始至该帧（包）第一比特位在输出口出现的时间间隔。

- 3.6  按位转发时延 bit forwarding latency

- 输入帧（包）的第一比特位到达输入口开始至该帧（包）第一比特位在输出口出现的时间间隔。

- 3.7  数据包发送速率  packet send rate

- 以太网端口以某一固定帧（包）长，在某一固定帧（包）间隔下，每秒发送数据帧（包）的个数。用帧（包）/秒（fps）来表示。

3.8  帧头  frame header

二进制数据组成帧（frame），帧的起点称为帧头。

3.9  协议分析仪  protocol analyzer

对网络上运行的各种协议进行捕获、解码和协议仿真的仪表。

- 4  概述

数据网络性能测试仪是用于对数据网络及其相关设备的性能参数进行测试的仪表，可以模拟网络终端产生流量，进行网络性能测试，对网络状态进行实时监测，分析和统计结果。

- 5  计量特性

- 5.1  通信协议编码／解码

通信协议编码／解码要求见表1。

表1  通信协议编码／解码要求

| 协议类型 | 要求 |
| --- | --- |
| 以太网帧 | 符合IEEE 802.3 规定 符合IEEE 802.3ba 规定 |
| IP包 | 符合RFC 791 规定 |
| TCP包 | 符合RFC 793 规定 |
| UDP包 | 符合RFC 768 规定 |
| ARP包 | 符合RFC 826 规定 |
| ICMP包 | 符合RFC 792 规定 |
| ATM信头 | 符合ITU-T I.361 规定 |
| ATM AAL5信元承载IP包 | 符合ITU-T I.361 规定 |
| ATM AAL5信元承载TCP包 | 符合ITU-T I.361 规定 |
| ATM AAL5信元承载UDP包 | 符合ITU-T I.361 规定 |
| PPP帧头 | 符合RFC 1661 规定 |
| PPP承载IP包 | 符合RFC 1661 规定 |
| PPP承载TCP包 | 符合RFC 1661 规定 |
| PPP承载UDP包 | 符合RFC 1661 规定 |

- 5.2  性能参数

5.2.1  吞吐量

自环校准状态，校准结果应达到100%。

以太网中通常使用的帧（包）长分别为64、128、256、512、1024、1280、1518字节（B）。端口线速率为（1～100）Gbit/s对应的吞吐量标称值见表2。

表2  吞吐量标称值

| 端口线速率（Gbit/s） | 帧（包）长（B） | 吞吐量标称值（fps） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 64 | 1 488 095 |
|  | 128 | 844 594 |
|  | 256 | 452 898 |
|  | 512 | 234 962 |
|  | 1024 | 119 371 |
|  | 1280 | 96 153 |
|  | 1518 | 81 274 |
| 10 | 64 | 14 880 952 |
|  | 128 | 8 445 946 |
|  | 256 | 4 528 986 |
|  | 512 | 2 349 624 |
|  | 1024 | 1 193 718 |
|  | 1280 | 961 538 |
|  | 1518 | 812 744 |
| 100 | 64 | 148 809 524 |
|  | 128 | 84 459 459 |
|  | 256 | 45 289 855 |
|  | 512 | 23 496 241 |
|  | 1024 | 11 937 180 |
|  | 1280 | 9 615 385 |
|  | 1518 | 8 127 438 |

5.2.2  丢包率

自环校准状态，校准结果应为0%。

5.2.3  背对背

自环校准状态，校准结果应为：吞吐量×测试时长，规定5s校准时长。端口线速率为（1～100）Gbit/s对应5s测试时长的背靠背标称值见表3。

表3  背靠背标称值

| 端口线速率（Gbit/s） | 帧（包）长（B） | 背靠背标称值（frame） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 64 | 7 440 476 |
|  | 128 | 4 222 973 |
|  | 256 | 2 264 493 |
|  | 512 | 1 174 812 |
|  | 1024 | 598 659 |
|  | 1280 | 480 769 |
|  | 1518 | 406 372 |
| 10 | 64 | 74 404 762 |
|  | 128 | 42 229 730 |
|  | 256 | 22 644 928 |
|  | 512 | 11 748 120 |
|  | 1024 | 5 986 590 |
|  | 1280 | 4 807 692 |
|  | 1518 | 4 063 719 |
| 100 | 64 | 744 047 619 |
|  | 128 | 422 297 297 |
|  | 256 | 226 449 275 |
|  | 512 | 117 481 203 |
|  | 1024 | 59 865 900 |
|  | 1280 | 48 076 923 |
|  | 1518 | 40 637 191 |

5.2.4  时延

端口线速率为（1～100）Gbit/s对应的时延0.1 μs～500 ms ；

最大允许误差：±(1×10-4×T+1) μs（T：时延标称值）。

5.2.5  数据包发送速率

端口线速率（1 ～100）Gbit/s对应的数据包发送率标称值见表4。

最大允许误差±(1×10-4×P+1)包/秒（P：端口每秒发送包数标称值）。

数据包发送速率设置值范围见表4。可采用公式（1）进行计算。

F=T×106(L+20)×8                        （1）

式中：

F—— 数据包发送速率，frames/s；

T—— 仪表端口线速率，Mbit/s；

L—— 数据帧（包）长，B，1 B=8 bit。

表4  数据包发送速率标称值

| 端口线速（Gbit/s） | 发送包长（B） | 数据包发送速率标称值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | frames/s |
| 1 | 64 | 100 | 1 488 095.2 |
|  | 128 | 100 | 844 594.6 |
|  | 256 | 100 | 452 898.6 |
|  | 512 | 100 | 234 962.4 |
|  | 1024 | 100 | 119 731.8 |
|  | 1280 | 100 | 96 153.8 |
|  | 1518 | 100 | 81 274.4 |
| 10 | 64 | 100 | 14 880 952.4 |
|  | 128 | 100 | 8 445 945.9 |
|  | 256 | 100 | 4 528 985.5 |
|  | 512 | 100 | 2 349 624.1 |
|  | 1024 | 100 | 1 197 318.0 |
|  | 1280 | 100 | 961 538.5 |
|  | 1518 | 100 | 812 743.8 |
| 100 | 64 | 100 | 148 809 523.8 |
|  | 128 | 100 | 84 459 459.5 |
|  | 256 | 100 | 45 289 855.1 |
|  | 512 | 100 | 23 496 240.6 |
|  | 1024 | 100 | 11 973 180.1 |
|  | 1280 | 100 | 9 615 384.6 |
|  | 1518 | 100 | 8 127 438.2 |

注：以上技术指标不用于合格性判定，仅供参考。

- 6  校准条件

- 6.1  环境条件

- 6.1.1  环境温度：（20±5）℃；

- 6.1.2  相对湿度：不大于80%；

- 6.1.3  电源：（220±22）V、（50±1）Hz；

- 6.1.4  实验室应无影响测量结果的振动和电磁干扰。

- 6.2  测量标准及其他设备

- 6.2.1  频率计

频率测量范围：100 Hz～10 GHz；

频率准确度：1×10-8；

时间间隔测量范围：500 ns～l s；

时间间隔测量最大允许误差：±5 ns。

- 6.2.2  时延发生器

具有100/1OOOBASE-T、1OOBASE-FX、1OOOBASE-SX/LX、10GBASE-SR/LR/ER

/ZR、25/40/50/100GBASE-SR/LR/ER/ZR速率接口，数据转发能力应能达到端口线速率。

时延设置不确定度：<(0.1+1×10-5×T)μs；

各类型接口时延设置要求见表5。

表5  各类型接口时延要求

| 接口类型 | 时延可调范围 | 可调步长 |
| --- | --- | --- |
| 10/100 BASE-T | 0 μs~500 ms | 1 μs |
| 100 BASE-FX | 0 μs~500 ms |  |
| 1000 BASE-SX/LX | 0 μs~500 ms |  |
| 10GBASE-SR/LR/ER/ZR | 0 μs~5 ms |  |
| 25/40/50/100GBASE-SR/LR/ER/ZR | 0 μs~5 ms |  |

- 6.2.3  帧头触发器

具有100/1OOOBASE-T、1OOBASE-FX、1OOOBASE-SX/LX、10GBASE-SR/LR/ER

/ZR、25/40/50/100GBASE-SR/LR/ER/ZR速率接口。

- 帧头触发器测量误差：优于±0.8包/秒。

- 6.2.4  参考协议分析仪

具有100/1OOOBASE-T、1OOBASE-FX、1OOOBASE-SX/LX、10GBASE-SR/LR/ER

/ZR、25/40/50/100GBASE-SR/LR/ER/ZR速率接口。具有协议编、解码功能，支持TCP/IP、ATM、POS等协议，发送数据流量(0～100)%可调、数据包长可变。

6.2.5参考网络性能测试仪

具有100/1OOOBASE-T、1OOBASE-FX、1OOOBASE-SX/LX、10GBASE-SR/LR/ER

/ZR、25/40/50/100GBASE-SR/LR/ER/ZR速率接口。支持吞吐量、时延、丢包率、背对背、数据包发送速率的自动测试。

- 7 校准项目和校准方法

7.1校准项目

校准项目一览表见表6。

表6  校准项目一览表

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 通信协议编码 |
| 2 | 通信协议解码 |
| 3 | 吞吐量 |
| 4 | 丢包率 |
| 5 | 背对背 |
| 6 | 时延 |
| 7 | 数据包发送速率 |

7.2  校准方法

7.2.1  通信协议编码

7.2.1.1  按图1建立通信协议编码验证连接。设置接口参数，使二者之间正常通信。将参考协议分析仪设置为抓包解码模式，将被校测试仪设置为发送模式。

被校测试仪

参考协议分析仪

图1  通信协议编码验证连接图

7.2.1.2  设置被校测试仪，根据其具体支持的协议，按表7通信协议编码验证

项选择相应的包类型，对该数据包内每个字段内容按相应标准进行编辑，生成正确的数据包，存盘，调整发送流量，开始发送。

表7  协议编码/解码验证内容一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 以太网接口 | 以太网帧 |
|  | IP包头 |
|  | TCP包头 |
|  | UDP包头 |
| 以太网接口 | ARP包头 |
|  | ICMP包头 |
| ATM接口 | ATM UNI信元头 |
|  | ATM AAL5信元承载IP包 |
|  | ATM AAL5信元承载TCP包 |
|  | ATM AAL5信元承载UDP包 |
| POS接口 | PPP帧头 |
|  | PPP承载IP包 |
|  | PPP承载TCP包 |
|  | PPP承载UDP包 |

- 7.2.1.3  启动参考协议分析仪的抓包功能，接收到被校测试仪发送的数据包后，停止抓包。

- 7.2.1.4  启动参考协议分析仪的解码功能，比较参考协议分析仪所抓数据包解码值和被校测试仪发送值是否一致，记录测试结果。

- 7.2.1.5  根据表7继续下一协议编码验证项，重复7.2.1.2、7.2.1.3、7.2.1.4，直至完成所有编码内容的验证。

- 7.2.2  通信协议解码

7.2.2.1  按图2建立通信协议解码验证连接。设置接口参数，使二者之间正常

- 通信。将参考协议分析仪设置为编码发送模式，将被校测试仪设置为抓包解码

- 模式。

参考协议分析仪

被校测试仪

图2  通信协议解码验证连接图

- 7.2.2.2  设置参考协议分析仪，根据被校测试仪具体支持的协议，按表7通信协议解码验证项选择相应的发送包的类型，对该数据包内每个字段内容按相应标准进行编辑，生成正确的数据包，存盘，调整发送流量，开始发送。

- 7.2.2.3  启动被校测试仪仪抓包功能，接收到参考协议分析仪发送的数据包后，停止抓包。

- 7.2.2.4  启动被校测试仪的解码功能，比较被校测试仪所抓数据包解码值和参考协议分析仪发送值是否一致，记录测试结果。

- 7.2.2.5  根据表7继续下一协议解码验证项，重复7.2.2.2、7.2.2.3、7.2.2.4，直至完成所有解码项目的验证。

- 7.2.3  吞吐量、丢包率、背对背

7.2.3.1  被校测试仪进行自环校准，验证其吞吐量、丢包率、背对背测试功能。校准的以太网端口数量采用最大端口数。

7.2.3.2  记录吞吐量、丢包率、背对背测试实现方式：手动／自动。

7.2.3.3  被校测试仪各端口与参考网络性能测试仪按图3建立一对一校准连接。

参考网络性能测试仪

被校测试仪

端口

1

端口

4

端口

3

端口

2

---

- 图3  吞吐量、丢包率、背对背校准连接图

7.2.3.4  设置被校测试仪速率(1 Gbit/s、10 Gbit/s、25 Gbit/s、40 Gbit/s、50 Gbit/s或100 Gbit/s)，工作模式（全双工／半双工），保证每对端口之间正常通信，分别启动吞吐量、丢包率、背对背测试。测试时需针对不同以太网包长64、128、256、512、1024、1280、1518字节分别进行。记录校准结果。

- 7.2.4 时延

7.2.4.1  根据被校测试仪以太网接口类型，选择两个同类型接口，设置被校测试仪接口速率(1 Gbit/s、10 Gbit/s、25 Gbit/s、40 Gbit/s、50 Gbit/s或100 Gbit/s)，工作模式（全双工／半双工）。时延发生器采用同样配置的接口，按图4连接，保证二者之间正常通信。电接口测试用线缆长度不超过2m。

被校测试仪

时延发生器

- 图4  时延校准连接图

7.2.4.2  启动被校测试仪的时延测试模块，按表8设置校准参数，测试包长分别设为64、128、256、512、1 024、1 280、1 518字节，测试速率设为线速率。

7.2.4.3  按表8设置时延发生器的时延值校准输出。开始校准，记录校准结果到附录A中。

7.2.4.4  重复7.2.4.3，直至完成所有时延校准点的校准。

表8  时延参数校准

| 端口线速率 （Gbit/s） | 测试包长（B） | 时延发生器时延值设置（μs） |
| --- | --- | --- |
| 1、10、25、40、50、100 | 64 | 5、10、50、100、500、1 000、 5 000、10 000、50 000、100 000、500 000 |
|  | 128 |  |
|  | 256 |  |
|  | 512 |  |
|  | 1024 |  |
|  | 1280 |  |
|  | 1518 |  |

- 7.2.5  数据包发送速率

7.2.5.1  被校仪表选择一个以太网端口，按图5连接。

被校测试仪

帧头触发器

频率计

- 图5  数据包发送速率校准连接图

7.2.5.2  频率计设置在频率计数模式。

7.2.5.3  将被校测试仪设置为数据发送模式，按表4设置端口速率、测试包长、发送速率。

7.2.5.4  被校测试仪发送包，从频率计上读取显示值，将结果记录到附录A。

7.2.5.5  重复7.2.5.3、7.2.5.4，直至完成所有校准点的校准。

- 8  校准结果的表达

8.1  校准原始记录

校准原始记录格式见附录A。

8.2  校准证书

校准证书内页格式见附录B。校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a） 标题：“校准证书”；

b） 实验室的名称和地址；

c） 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d） 证书的唯一性标识（如证书编号），每页及总页数的标识；表明报告结束的清晰标识；

e） 客户的名称和地址；

f） 校准所依据的技术规范的名称和代号；

g） 数据网络性能测试仪的名称和明确标识（如型号、产品编号、生产商等）；

h） 实施校准的日期及校准证书的发布日期；

i） 校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j） 校准环境的描述；

k） 校准结果及测量不确定度的说明；

l） 校准证书校准员及核验员的签名；

m） 校准证书批准人的签名、职务；

n） 校准结果仅对被校对象有效的声明；

o） 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

8.3  数据处理

证书中数据的有效位数应与扩展不确定度的有效位数对应。

- 9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过12个月。

附录A

校准原始记录格式

第  页  共  页

| 委托单位： |  |  |  |  | 记录编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯/地址： |  |  |  |  | 仪器设备名称： |  |  |  |  |
| 型号/规格： |  |  | 出厂编号： |  |  |  | 制造单位： |  |  |
| 不确定度或准确度或最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备接收日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点： 环境温度： ℃ 相对湿度： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所依据文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用标准仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号/规格 | 出厂编号 |  | 测量范围 |  | 不确定度或准确度或最大允许误差 |  | 证书编号 | 有效期 |

第  页  共  页

- 通信协议编码及解码

1  以太网接口卡协议编码发送功能及协议解码功能

| 序号 | 项目 |  | 指标要求 | 校准结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编码 （Y/N） | 解码 （Y/N） |
| 1 | 以太网帧 | Source MAC address | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Destination MAC address |  |  |  |
|  |  | Oversize frame |  |  |  |
|  |  | Undersize frame |  |  |  |
|  |  | CRC error |  |  |  |
| 2 | IP包 头 | Version | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Internet herder length |  |  |  |
|  |  | Type of service |  |  |  |
|  |  | Total length |  |  |  |
|  |  | Identification |  |  |  |
|  |  | Flags/Fragment offset |  |  |  |
|  |  | Time to live |  |  |  |
|  |  | Protocol |  |  |  |
|  |  | Header checksum |  |  |  |
|  |  | Source IP address |  |  |  |
|  |  | Destination IP address |  |  |  |
| 3 | TCP包头 | Source port | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Destination port |  |  |  |
|  |  | Seqnunce number |  |  |  |
|  |  | Acknowedgment number |  |  |  |
|  |  | Header length |  |  |  |

第  页  共  页

| 序号 | 项目 |  | 指标要求 | 校准结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编码 （Y/N） | 解码 （Y/N） |
|  |  | Options |  |  |  |
|  |  | Windows |  |  |  |
|  |  | Checksum |  |  |  |
|  |  | Urgent Pionter |  |  |  |
| 4 | UDP包头 | Source port | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Destination port |  |  |  |
|  |  | Length |  |  |  |
|  |  | Checksum |  |  |  |
| 5 | ARP包头 | Hardware type | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Protocol type |  |  |  |
|  |  | Hardwareaddress length |  |  |  |
|  |  | Protocoladdress length |  |  |  |
|  |  | Operation |  |  |  |
|  |  | Source hardware address |  |  |  |
|  |  | Source protocol address |  |  |  |
|  |  | Target hardware address |  |  |  |
|  |  | Target protocol address |  |  |  |
| 6 | ICMP包头 | Code | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Checksum |  |  |  |
|  |  | Identifier |  |  |  |
|  |  | Sequence number |  |  |  |

第  页  共  页

2  ATM接口卡的协议编码发送功能及协议解码功能

| 序号 | 项目 |  | 指标要求 | 校准结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编码 （Y/N） | 解码 （Y/N） |
| 1 | ATM UNI信元头 | GFC | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | VPI |  |  |  |
|  |  | VCI |  |  |  |
|  |  | PTI |  |  |  |
|  |  | CLP |  |  |  |
|  |  | HEC |  |  |  |
| 2 | ATM AAL5 信元承载IP包 | Version | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Internet herder length |  |  |  |
|  |  | Type of service |  |  |  |
|  |  | Total length |  |  |  |
|  |  | Identification |  |  |  |
|  |  | Flags/Fragment offset |  |  |  |
|  |  | Time to live |  |  |  |
|  |  | Protocol |  |  |  |
|  |  | Header checksum |  |  |  |
|  |  | Source IP address |  |  |  |
|  |  | Destination IP address |  |  |  |
| 3 | ATM AAL5信元承载TCP | Source port | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Destination port |  |  |  |
|  |  | Seqnunce number |  |  |  |
|  |  | Acknowedgment number |  |  |  |
|  |  | Header length |  |  |  |
|  |  | Options |  |  |  |
|  |  | Windows |  |  |  |
|  |  | Checksum |  |  |  |
|  |  | Urgent Pionter |  |  |  |

第  页  共  页

| 序号 | 项目 |  | 指标要求 | 校准结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编码 （Y/N） | 解码 （Y/N） |
| 4 | ATM AAL5信元承载UDP包头 | Source port | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Destination port |  |  |  |
|  |  | Length |  |  |  |
|  |  | Checksum |  |  |  |

3  POS接口卡的协议编码发送功能及协议解码功能

| 序号 | 项目 |  | 指标要求 | 校准结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编码 （Y/N） | 解码 （Y/N） |
| 1 | PPP帧头 | Address | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Control |  |  |  |
|  |  | Protocol |  |  |  |
| 2 | PPP承载IP包 | Version | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Internet herder length |  |  |  |
|  |  | Type of service |  |  |  |
|  |  | Total length |  |  |  |
|  |  | Identification |  |  |  |
|  |  | Flags/Fragment offset |  |  |  |
|  |  | Time to live |  |  |  |
|  |  | Protocol |  |  |  |
|  |  | Header checksum |  |  |  |
|  |  | Source IP address |  |  |  |
|  |  | Destination IP address |  |  |  |

第  页  共  页

| 序号 | 项目 |  | 指标要求 | 校准结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编码 （Y/N） | 解码 （Y/N） |
| 3 | PPP承载TCP包 | Source port | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Destination port |  |  |  |
|  |  | Seqnunce number |  |  |  |
|  |  | Acknowedgment number |  |  |  |
|  |  | Header length |  |  |  |
|  |  | Options |  |  |  |
|  |  | Windows |  |  |  |
|  |  | Checksum |  |  |  |
|  |  | Urgent Pionter |  |  |  |
| 4 | PPP承载UDP包头 | Source port | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Destination port |  |  |  |
|  |  | Length |  |  |  |
|  |  | Checksum |  |  |  |

二、吞吐量（测试方式：□手动  □自动）

| 端口线速率 （Gbit/s） | 帧（包）长 （B） | 速率 （%） | 吞吐量校准结果（fps） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标称值 | 被校表显示值 |

第  页  共  页

三、丢包率（测试方式：□手动  □自动）

| 端口线速率 （Gbit/s） | 帧（包）长 （B） | 速率（%） | 丢包率校准结果（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标称值 | 被校表显示值 |

四、背靠背（测试方式：□手动  □自动）

| 端口线速率 （Gbit/s） | 帧（包）长 （B） | 速率 （%） | 背靠背校准结果（frames） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标称值 | 被校表显示值 |

五、时延

| 端口线速率 （Gbit/s） | 帧（包）长 （B） | 速率 （%） | 时延校准结果（μs） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标称值 | 被校表显示值 | 测量不确定度（k=2） |

六、数据包发送速率

| 端口线速率 （bit/s） | 发送包长 （B） | 标称值 |  | 实际值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率 （%） | （frames/s） | 速率 （%） | （frames/s） | 测量不确定度（k=2） |

校准员：             年   月   日                核验员：           年   月   日

附录B

校准证书内页格式

证书编号：                                                     第  页 共   页

| 校准机构授权说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准所使用的主要测量标准：测量标准的量值可溯源至国家基准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 |  | 证书编号 |  | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品接收日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ |  |  | 相对湿度 |  | ％ |  |
| 地点 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1  未经本机构书面授权，不得部分复制证书；

2  本证书的校准结果仅对本次所校准的对象有效；

3  被校计量器具修理后，应立即重新校准；

4  在使用过程中，如对被校准计量器具的技术指标产生怀疑，请重新校准；

5  本证书仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。

证书编号：                                                       第  页 共   页

一、通信协议编码及解码

1  以太网接口卡协议编码发送功能及协议解码功能

| 序号 | 项目 |  | 指标要求 | 校准结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编码 （Y/N） | 解码 （Y/N） |
| 1 | 以太网帧 | Source MAC address | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Destination MAC address |  |  |  |
|  |  | Oversize frame |  |  |  |
|  |  | Undersize frame |  |  |  |
|  |  | CRC error |  |  |  |
| 2 | IP包 头 | Version | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Internet herder length |  |  |  |
|  |  | Type of service |  |  |  |
|  |  | Total length |  |  |  |
|  |  | Identification |  |  |  |
|  |  | Flags/Fragment offset |  |  |  |
|  |  | Time to live |  |  |  |
|  |  | Protocol |  |  |  |
|  |  | Header checksum |  |  |  |
|  |  | Source IP address |  |  |  |
|  |  | Destination IP address |  |  |  |
| 3 | TCP包头 | Source port | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Destination port |  |  |  |
|  |  | Seqnunce number |  |  |  |
|  |  | Acknowedgment number |  |  |  |
|  |  | Header length |  |  |  |

第  页  共  页

| 序号 | 项目 |  | 指标要求 | 校准结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编码 （Y/N） | 解码 （Y/N） |
|  |  | Options |  |  |  |
|  |  | Windows |  |  |  |
|  |  | Checksum |  |  |  |
|  |  | Urgent Pionter |  |  |  |
| 4 | UDP包头 | Source port | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Destination port |  |  |  |
|  |  | Length |  |  |  |
|  |  | Checksum |  |  |  |
| 5 | ARP包头 | Hardware type | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Protocol type |  |  |  |
|  |  | Hardwareaddress length |  |  |  |
|  |  | Protocoladdress length |  |  |  |
|  |  | Operation |  |  |  |
|  |  | Source hardware address |  |  |  |
|  |  | Source protocol address |  |  |  |
|  |  | Target hardware address |  |  |  |
|  |  | Target protocol address |  |  |  |
| 6 | ICMP包头 | Code | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Checksum |  |  |  |
|  |  | Identifier |  |  |  |
|  |  | Sequence number |  |  |  |

第  页  共  页

2  ATM接口卡的协议编码发送功能及协议解码功能

| 序号 | 项目 |  | 指标要求 | 校准结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编码 （Y/N） | 解码 （Y/N） |
| 1 | ATM UNI信元头 | GFC | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | VPI |  |  |  |
|  |  | VCI |  |  |  |
|  |  | PTI |  |  |  |
|  |  | CLP |  |  |  |
|  |  | HEC |  |  |  |
| 2 | ATM AAL5 信元承载IP包 | Version | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Internet herder length |  |  |  |
|  |  | Type of service |  |  |  |
|  |  | Total length |  |  |  |
|  |  | Identification |  |  |  |
|  |  | Flags/Fragment offset |  |  |  |
|  |  | Time to live |  |  |  |
|  |  | Protocol |  |  |  |
|  |  | Header checksum |  |  |  |
|  |  | Source IP address |  |  |  |
|  |  | Destination IP address |  |  |  |
| 3 | ATM AAL5信元承载TCP | Source port | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Destination port |  |  |  |
|  |  | Seqnunce number |  |  |  |
|  |  | Acknowedgment number |  |  |  |
|  |  | Header length |  |  |  |
|  |  | Options |  |  |  |
|  |  | Windows |  |  |  |
|  |  | Checksum |  |  |  |
|  |  | Urgent Pionter |  |  |  |

第  页  共  页

| 序号 | 项目 |  | 指标要求 | 校准结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编码 （Y/N） | 解码 （Y/N） |
| 4 | ATM AAL5信元承载UDP包头 | Source port | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Destination port |  |  |  |
|  |  | Length |  |  |  |
|  |  | Checksum |  |  |  |

3  POS接口卡的协议编码发送功能及协议解码功能

| 序号 | 项目 |  | 指标要求 | 校准结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编码 （Y/N） | 解码 （Y/N） |
| 1 | PPP帧头 | Address | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Control |  |  |  |
|  |  | Protocol |  |  |  |
| 2 | PPP承载IP包 | Version | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Internet herder length |  |  |  |
|  |  | Type of service |  |  |  |
|  |  | Total length |  |  |  |
|  |  | Identification |  |  |  |
|  |  | Flags/Fragment offset |  |  |  |
|  |  | Time to live |  |  |  |
|  |  | Protocol |  |  |  |
|  |  | Header checksum |  |  |  |
|  |  | Source IP address |  |  |  |
|  |  | Destination IP address |  |  |  |

第  页  共  页

| 序号 | 项目 |  | 指标要求 | 校准结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编码 （Y/N） | 解码 （Y/N） |
| 3 | PPP承载TCP包 | Source port | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Destination port |  |  |  |
|  |  | Seqnunce number |  |  |  |
|  |  | Acknowedgment number |  |  |  |
|  |  | Header length |  |  |  |
|  |  | Options |  |  |  |
|  |  | Windows |  |  |  |
|  |  | Checksum |  |  |  |
|  |  | Urgent Pionter |  |  |  |
| 4 | PPP承载UDP包头 | Source port | 编码：被校仪表编码发送的数据值与标准表接收解码的数据值一致； 解码：被校仪表接收解码的数据值与标准表编码发送的数据值一致。 |  |  |
|  |  | Destination port |  |  |  |
|  |  | Length |  |  |  |
|  |  | Checksum |  |  |  |

二、吞吐量

| 端口线速率 （Gbit/s） | 帧（包）长 （B） | 速率 （%） | 吞吐量校准结果（fps） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标称值 | 被校表显示值 |

第  页  共  页

三、丢包率

| 端口线速率 （Gbit/s） | 帧（包）长 （B） | 速率 （%） | 丢包率校准结果（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标称值 | 被校表显示值 |

四、背靠背

| 端口线速率 （Gbit/s） | 帧（包）长 （B） | 速率 （%） | 背靠背校准结果（frames） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标称值 | 被校表显示值 |

五、时延

| 端口线速率 （Gbit/s） | 帧（包）长 （B） | 速率 （%） | 时延校准结果（μs） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标称值 | 被校表显示值 | 测量不确定度（k=2） |

六、数据包发送速率

| 端口线速率 （bit/s） | 发送包长 （B） | 标称值 |  | 实际值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率 （%） | （frames/s） | 速率 （%） | （frames/s） | 测量不确定度（k=2） |

附录C

校准不确定度评定示例

C.1  时延测量结果的不确定度评定

C.1.1  概述

C.1.1.1  测量依据

JJF（黔）XX-2020 100G数据网络性能测试仪校准规范。

C.1.1.2  测量标准

时延发生器。

C.1.1.3  被测对象

数据网络性能测试仪。

C.1.1.4  环境条件

温度：21.0℃，相对湿度：60%。

C.1.2  测量方法

采用直接测量法，即时延发生器设定时延值后，被校仪表直接测量得到时延值。

根据被校仪表以太网接口类型，选择两个同类型接口，设置被校仪表接口速率、工作模式。时延发生器采用同样配置的接口，按图4连接进行校准。

C.1.3  测量模型

依据测量方法，测量模型如公式（C.1）。

ΔT = T- Tn                                       （C.1）

式中：

ΔT ——在校准点，被校设备时延的示值误差；

T ——为给定校准点的被校设备的时延示值；

Tn ——为时延发生器校准点的设置值（标准值）。

C.1.4  测量不确定度来源及评定

C.1.4.1  测量重复性引入的测量不确定度分量 u1

用A类方法进行评定。在实际测量中的重复性条件下，测以太网10 Gbit/s速率下512字节时的包转发时延，时延发生器设置输出10000 μs，数据网络性能测试仪重复进行10次测量，测量结果如表C.1所示。

由贝塞尔公式（C.2）得到：

u1=sx=i=1nxi- x2n（n-1）≈0.031（μs）               （C.2）

C.1.4.2  时延示值分辨力引入的测量不确定度分量 u2

用B类方法进行评定。依据被校仪表技术指标可得到时延测量分辨力为0.1 μs，设在此区间内为均匀分布，区间半宽度a2 = 0.05 μs，包含因子k=3，按公式（C.3）则有：

u2=a2k=0.0530.03（μs）                 （C.3）

- 表C.1  时延重复性测量数据

| 序号 | 测量结果xi（μs） |
| --- | --- |
| 1 | 9999.6 |
| 2 | 9999.7 |
| 3 | 9999.6 |
| 4 | 9999.8 |
| 5 | 9999.6 |
| 6 | 9999.5 |
| 7 | 9999.6 |
| 8 | 9999.7 |
| 9 | 9999.6 |
| 10 | 9999.8 |
| 平均 | 9999.65 |

C.1.4.3  时延发生器设定值误差引入的标准不确定度 u3

用B类方法进行评定。依据时延发生器10000 μs设置值的技术指标，得到其时延设定最大允许误差为±0.2 μs，设在此区间内为均匀分布，半宽度a3 = 0.2 μs，k=3，按公式（C.4）则有：

u3=a3k=0.23≈0.12（μs）              （C.4）

C.1.4.4  合成标准不确定度

不确定度汇总如表C.2所示。

- 表C.2  不确定度汇总表

| 序号 | 不确定度来源（xi） |  |  | u |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性引入的测量不确定度分量u1 | sx |  | 0.031 μs |
| 2 | 时延示值分辨力引入的测量不确定度分量u2 | 0.05 μs | 3 | 0.03 μs |
| 3 | 时延发生器设定值误差引入的标准不确定度u3 | 0.2 μs | 3 | 0.12 μs |

以上各项标准不确定度分量是互不相关的，所以按公式（C.5）合成标准不确定度为：

uc=u12+u22+u32                                   （C.5）

=0.0312+0.032+0.122= 0.124（μs）

C.1.4.5  扩展标准不确定度

取包含因子k＝2，则有：

U＝k×uc＝2×0.124≈0.25（μs）

C.2  数据包发送速率测量结果的不确定度评定

C.2.1  概述

C.2.1.1  测量依据

JJF（黔）XX-2020 100G数据网络性能测试仪校准规范。

C.2.1.2  测量标准

频率计、帧头触发器。

C.2.1.3  被测对象

数据网络性能测试仪。

C.2.1.4  环境条件

温度：21.0℃，相对湿度：60%。

- C.2.2 测量方法

被校仪表选择一个以太网端口，按图5连接。以太网端口以某一速率发送某一固定包长数据时，帧头触发器检测到以太网信号中帧头即产生一个计数脉冲，用频率计数器测出发送频率，即为该端口的数据包发送速率。

C.2.3  测量模型

依据测量方法，测量模型如公式（C.6）。

ΔF = F- Fn                                       （C.6）

式中：

ΔF ——在校准点，被校设备数据包发送速率的示值误差；

F ——为给定校准点的被校设备数据包发送速率输出示值；

Fn ——为给定校准点测量标准测得的标准值。

C.2.4  测量不确定度来源及评定

C.2.4.1  测量重复性引入的测量不确定度分量 u1

用A类方法进行评定。在实际测量中，在重复性条件下，测量10 Gbit/s 接口速率下512字节时的发包速率，重复进行10次，结果如表C.3所示。

由贝塞尔公式（C.7）得到：

u1=sx=i=1nxi- x2n（n−1）≈0.069（包/秒）           （C.7）

- 表C.3 数据包发送速率重复性测量数据

| 序号 | 测量结果xi（包/秒） |
| --- | --- |
| 1 | 2349624.7 |
| 2 | 2349624.8 |
| 3 | 2349624.6 |
| 4 | 2349624.4 |
| 5 | 2349624.7 |
| 6 | 2349624.8 |
| 7 | 2349624.7 |
| 8 | 2349624.5 |
| 9 | 2349624.3 |
| 10 | 2349624.4 |
| 平均 | 2349624.59 |

C.2.4.2  数据包发送速率标准（帧头触发器）测量引入的测量不确定度分量u2

用B类方法进行评定。根据帧头触发器的技术指标可得到其测量误差为±0.8包／秒，区间半宽度为a2 =0.8包／秒，包含因子k=3，按公式（C.8）则有：

u2=a2k=0.83≈0.46（包/秒）                 （C.8）

C.2.4.3  频率计测量误差引入的标准不确定度u3

用B类方法进行评定。频率计测量准确度为2×10-8，设在此区间内为均匀分布，半宽度a3 =1×10-8×P（P数据发送包速率），k=3，在1 0 Gbit/s的线速率下，512字节的包发送速率为2349624.1包／秒（见表4），由频率计引起的不确定度分量，按公式（C.9）则有：

u3=a3k×2349624.1=1×10−83×2349624.1≈0.014（包/秒）   （C.9）

C.2.4.4  合成标准不确定度

标准不确定度汇总如表C.4所示。

- 表C.4  标准不确定度汇总表

| 序号 | 不确定度来源（xi） |  |  | u |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性引入的测量不确定度分量u1 | sx |  | 0.069包/秒 |
| 2 | 帧头触发器引入的测量不确定度分量u2 | 0.8包/秒 | 3 | 0.46包/秒 |
| 3 | 频率计测量误差引入的标准不确定度u3 | 0.023包/秒 | 3 | 0.014包/秒 |

以上各项标准不确定度分量是互不相关的，所以按公式（C.10）合成标准不确定度为：

uc=u12+u22+u32                                 （C.10）

＝0.0692+0.462+0.0142=0.47（包/秒）

C.2.4.5  扩展标准不确定度

取包含因子k＝2，则有：

U＝k×uc＝2×0.47 = 1（包/秒）。