
贵州省地方计量技术规范



JJF（黔）42-2020

气体透过量测定仪校准规范

Calibration Specification for Gas Transmittance Meter

2020-10-21 发布 2021-01-21 实施

气体透过量测定仪校准规范

JJF(黔)42—2020

Calibration Specification for

Gas Transmittance Meter

归口单位：贵州省市场监督管理局

主要起草单位：贵州省计量测试院

参加起草单位：广州标际包装设备有限公司

贵州省食品药品检验所

贵州省产品质量检验检测院

本规范主要起草人：

韩 晖（贵州省计量测试院）

吴 昊（贵州省计量测试院）

龙元平（贵州省计量测试院）

参加起草人：

邵德花（广州标际包装设备有限公司）

王其勇（贵州省食品药品检验所）

杨继怡（贵州省产品质量检验检测院）

目 录

[引言………………………………………………………………………………(II](#_Toc38802418))

[1 范围……………………………………………………………………………(1](#_Toc38802419))

[2 引用文件………………………………………………………………………(1](#_Toc38802420))

[3 术语和计量单位………………………………………………………………(1](#_Toc38802421))

[4 概述……………………………………………………………………………(1](#_Toc38802424))

[5 计量特性………………………………………………………………………(2](#_Toc38802426))

[5.1 温度设定值示值误差………………………………………………………(2](#_Toc38802427))

[5.2 温度稳定性…………………………………………………………………(2](#_Toc38802429))

[5.3 气体透过量示值误差………………………………………………………(2](#_Toc38802431))

[5.4 气体透过量重复性……………………………………………………(2](#_Toc38802433))

[6 校准条件………………………………………………………………………(2](#_Toc38802435))

[6.1 环境条件……………………………………………………………………(2](#_Toc38802436))

[6.2 校准用标准物质及设备…………………………………………………(3](#_Toc38802437))

[7 校准项目和校准方法………………………………………………………(3](#_Toc38802439))

[7.1 校准项目……………………………………………………………………(3](#_Toc38802441))

[7.2 校准方法……………………………………………………………………(3](#_Toc38802442))

[8 校准结果表达………………………………………………………(5](#_Toc38802443))

[8.1 校准记录……………………………………………………………………(5](#_Toc38802444))

[8.2 校准结果的处理……………………………………………………………(5](#_Toc38802445))

[9 复校时间间隔………………………………………………………………(6](#_Toc38802446))

[附录 A 透过量示值误差测量结果的不确定度评定示例………………………(7](#_Toc38802447))

[附录 B 气体透过量测定仪校准原始记录格式…………………………………(9](#_Toc38802448))

[附录 C 校准证书内页格式………………………………………………………(11](#_Toc38802449))

引 言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、并参考了GB/T 2918《塑料试样状态调节和试验的标准环境》进行编制。

气体透过量测定仪校准规范

1 范围

本规范适用于压差法原理气体透过量阻隔性测试包装材料的气体透过量测定仪（以下简称仪器）的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 气体透过量 gas transmittance


在试验环境下，单位时间内、单位面积上透过塑料薄膜两平行平面的特定气体总量。常用单位为cm3/(m2•24 h•0.1 MPa)。

3.2 气体透过系数gas permeation coefficient

气体透过量与薄膜厚度的乘积。单位为mol/(m•s•Pa)。

4 概述

气体透过量测定仪原理是在试片一侧施加一定压力的测定气体,另一侧抽真空,在试片上形成压力差,使试验气体在试片中扩散并徐徐透过,减压侧(真空侧)压力增加,压力与时间呈直线变化,用所得直线的斜率通过演算式计算气体透过量。原理图见图1。



1. 气体钢瓶；2-上腔；3-下腔；4-试样；5-传感器；6-记录仪

图1 气体透过量测定仪简图

5 计量特性

5.1 温度设定值示值误差

仪器腔体内温度设定值示值误差应不大于±1 ℃。

5.2 温度稳定性

仪器腔体内温度稳定性应不大于1.5％。

5.3 气体透过量示值误差

仪器测率气体透过量的示值误差应不大于±10 cm3/(m2•24 h•0.1 MPa)。

5.4 气体透过量重复性

仪器测率气体透过量的重复性应不大于3％。

注：以上技术指标不用于合格性判定，仅供参考。

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 供电电源：(220±22) V，(50±1) Hz。

6.1.2 环境温度：(23±3) ℃。

6.1.3 相对湿度：≤75％。

6.1.4 周围环境无影响仪器正常工作的机械振动和电磁场干扰。

6.1.5 实验用氮气和气体一般不低于99.995％。

6.2 校准用标准物质及设备

6.2.1 气体透过量标准物质：校准应使用气体透过量有证标准物质。标准物质一览表见表1。

表 1 标准物质一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标物名称 | 气体透过量标准值  cm3/(m2•24 h•0.1 MPa) | 扩展不确定度  cm3/(m2•24 h•0.1 MPa) |
| 125μm PET聚酯薄膜气体透过量标准物质 | 11.2 | 2.1 (=2) |
| 300μm PET聚酯薄膜气体透过量标准物质 | 4.7 | 1.2 (=2) |

6.2.2 铂电阻温度计：最大允许误差±0.3 ℃。

7 校准项目和校准方法

7.1 校准项目

校准项目一览表见表2。

表 2 校准项目一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 校准项目 |
| 1 | 温度设定值示值误差 |
| 2 | 温度稳定性 |
| 3 | 透过量示值误差 |
| 4 | 透过量示值重复性 |

7.2 校准方法

7.2.1 校准前准备

7.2.1.1 外观检查

仪器应标识清楚（名称、型号、出厂编号、制造厂名等），仪器外观不应存在影响正常使用的机械损伤，各部件齐全，紧固件无松动。

7.2.1.2 密封性检查

仪器气路的密封性应无泄漏。

7.2.2 温度设定值误差

将温度计的探头固定在仪器的测试腔体中，设定温度为23℃，待仪器温度稳定后连续测量60 min，每10 min记录一个数据，按公式（1）计算仪器温度设定值误差。

 (1)

式中：

——温度设定值误差，℃；

——温度测量的平均值，℃；

——温度设定值，℃。

7.2.3 温度稳定性

方法同7.2.2，按公式（2）计算仪器温度的温度稳定性。

 (2)

式中：

——温度稳定性，％；

——温度测量的最大值，℃；

——温度测量的最小值，℃；

——温度测量的平均值，℃。

7.2.4 透过量示值误差

根据使用方法和仪器说明书，对仪器进行条件设定，打开腔盖装入聚酯薄膜气体透过量标准物质，待仪器稳定后，对仪器腔体进行气体透过量测定，每种标准物质测定3次，按公式（3）计算平均值与标准物质标准值之间的示值误差，每个腔体应分别进行测量。

 (3)

式中：

——示值误差，cm3/(m2•24h•0.1MPa)；

——测量平均值，cm3/(m2•24h•0.1MPa)；

——标准物质标准值，cm3/(m2•24h•0.1MPa)。

7.2.5 透过量示值重复性

在 7.2.4的测量条件下，每个腔体选用一种聚酯薄膜气体透过量标准物质进行重复测量3次，按公式（4）计算透过量的示值重复性。

 ×100％ (4)

式中：

——气体透过量测量重复性；

——测量中透过量值最大值，cm3/(m2•24 h•0.1 MPa)；

——测量中透过量值最小值，cm3/(m2•24 h•0.1 MPa)；

——测量的平均值，cm3/(m2•24 h•0.1 MPa)。

8 校准结果表达

8.1 校准记录

校准记录格式参见附录B。

8.2 校准结果的处理

校准证书内页格式参见附录C。校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下内容：

a）标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如证书编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识（如型号、产品编号等）；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用相关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用相关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

9 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过12个月。

附录A

透过量示值误差测量结果的不确定度评定示例

A.1 概述

A.1.1 测量依据：JJF(黔)XXXX—XXXX 气体透过量测定仪校准规范。

A.1.2 环境条件：环境温度为23.0 ℃，湿度为60％RH。

A.1.3 标准物质：气体透过量标准值为11.2 cm3/（m2•24 h•0.1 MPa)

A.1.4 被测对象：气体透过量测定仪。

A.1.5 测量方法：将标准物质放入气体透过量测定仪腔体中，按其说明书进行测量。

A.2 测量模型

依据测量方法，测量模型如公式（A.1）。

 （A.1）

式中：

——示值误差，cm3/(m2•24 h•0.1 MPa)；

——3次测量平均值，cm3/(m2•24 h•0.1 MPa)；

——标准物质标准值，cm3/(m2•24 h•0.1 MPa)。

A.3 不确定来源

不确定度来源主要为：

——标准物质引入的标准不确定度；

——测量重复性引入的标准不确定度，包括人员操作、环境条件变化、仪器电源变化引起的漂移等影响。

A.4 标准不确定度评定

A.4.1 标准物质引入的标准不确定度

从标准物质证书（[GBW(E)130541](https://www.ncrm.org.cn/Web/Ordering/MaterialDetail?autoID=9738)）查到实验使用的气体透过量标准物质的标准值为11.2 cm3/（m2•24 h•0.1 MPa)，扩展标准不确定度为=2.1 cm3/（m2•24 h•0.1 MPa)，包含因子=2，按公式（A.2）计算标准物质引入的标准不确定度为：

  cm3/（m2•24 h•0.1 MPa)

 （A.2）

A.4.2 测量重复性引入的标准不确定度

用125μm气体透过量标准物质对气体透过量仪进行校准，对其进行重复测量3次，用极差法进行计算，测量结果见表A.1。

表A.1 测量结果

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 测量结果/[（cm3/（m2•24 h•0.1 MPa）] | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 10.8 |

按公式（A.3）计算测量重复性引入的标准不确定度为：

 （A.3）

A.4.3 标准不确定度分量汇总表

标准不确定度分量汇总表见表A.2。

表 A.2 标准不确定度分量汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度 |
|  | 标准物质引入 | 9.4％ |
|  | 测量重复性引入 | 1.6％ |

A.5合成标准不确定度

以上标准不确定度分量互不相关，合成标准不确定度为:



A.6扩展不确定度

取包含因子，则透过量示值误差测量结果的扩展不确定度为：



附录B

气体透过量测定仪校准原始记录格式

第 页 共 页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 原始记录编号 |  |
| 单位地址 |  | 仪器名称 |  |
| 仪器型号 |  | 出厂编号 |  |
| 制造单位 |  | 校准依据 |  |
| 环境温度 | ℃ | 湿度 | ％RH |

校准用计量标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 型号规格 | 扩展不确定度  及最大示值误差 | 出厂编号 | 证书编号 | 有效期 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. 温度设定值误差 设定值： ℃

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 平均值（℃） |
| 测量值  （℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |

温度设定值误差 ℃

1. 温度稳定性

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 平均值（℃） |
| 测量值  （℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |

温度稳定性 ％

第 页 共 页

1. 透过量的示值误差 （m2•24h•0.1MPa）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 腔体 | 标称值 | 测量值 | | | 平均值 | 示值误差 |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 透过量示值重复性 （m2•24h•0.1MPa）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 腔体 | 标称值 | 测量值 | | | 平均值 | s  （％） |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

测量结果不确定度：

校准员： 核验员： 日期：

附录C

校准证书内页格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准机构授权说明： | | | | | | | |
| 校准环境条件及地点： | | | | | | | |
| 温 度 | ℃ | | | 地 点 |  | | |
| 湿 度 | ％RH | | | 其 它 |  | | |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： | | | | | | | |
| 校准所使用的主要测量标准： | | | | | | | |
| 名 称 | | 测量范围 | 不确定度/  准确度等级 | | | 证书编号 | 证书有效期至  (YYYY-MM-DD) |
|  | |  |  | | |  |  |

第X页 共X页

证书编号 XXXXXX-XXXX

校 准 结 果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 温度设定值误差： 2. 温度稳定性： 3. 透过量的示值误差 （m2•24h•0.1MPa）   表 1   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 腔体 | 标称值 | 测量值 | | | 平均值 | 示值误差 | | 1 | 2 | 3 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  1. 透过量示值重复性 （m2•24h•0.1MPa）   表 2   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 腔体 | 标称值 | 测量值 | | | 平均值 | s  （％） | | 1 | 2 | 3 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |     测量结果不确定度：  以下空白 |
| 说明：  根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下 个月校准一次。 |
| 声明：  1. 仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。  2. 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效。 |

第X页 共X页