JJF（黔）XX—XXXX《脉搏血氧仪校准规范》

贵州省地方计量校准规范编写说明

一、目的和任务来源

脉搏血氧仪是一种通过光信号与组织的相互作用，并利用脉动血流导致的组织光学特性依赖于时间的变化，用于无创地估算动脉血氧饱和度（SpO2）的一种医用电气设备，主要由电子元件、显示单元、操作界面和血氧探头组成。脉搏血氧仪通常采用分光光度测定法，根据红光（波长660nm）和近红外光（波长940nm）通过人体组织的吸收比率而计算获得人体动脉血氧饱和度、脉搏频率等生理参数，从而达到诊断和治疗的目的。

在临床上，脉搏血氧仪广泛用于各医疗机构的急救中心、呼吸科、重症ICU、手术室、麻醉室、复苏室、新生儿科、产房等重点科室；新冠疫情后，个人和家庭使用的脉搏血氧仪（计）也大量涌现；近年来，随着智慧医疗的发展以及智能化、可穿戴设备的兴起，脉搏血氧饱和度监测作为便携式生命体征监测设备的一部分功能，广泛应用于智能手环、睡眠初筛仪、运动手表等一些智能可穿戴的医疗设备的终端。随着科学技术的进步和医疗器械产业升级发展，现有的技术标准和校准方法已经无法全面、准确、科学评判新型脉搏血氧仪（计）的计量性能和产品质量。

为了全面提升脉搏血氧仪的计量性能和产品质量，推动我省医疗器械行业高质量发展，发挥计量在保障医疗安全方面的基础性和技术支持作用，有必要制定适用于我省各级医疗机构适用的《脉搏血氧仪校准规范》，满足我省法制计量工作的需要，使全省各医疗卫生机构使用的脉搏血氧仪计量特性满足要求、量值准确可靠，测量结果具有溯源性，进而为正确诊断、监护、和精准手术提供计量保障，同时也可为家庭、个人使用脉搏血氧仪的计量校准、质控检测、法制监管等提供技术依据。

贵州省计量测试院于2022年3月向贵州省市场监督管理局申请制定《脉搏血氧仪校准规范》地方计量校准规范任务，经省市场监督管理局组织专家评审后批准立项。2022年10月，我院成立了编制小组，并制定了编制计划。

二、制定校准规范的必要性

目前针对脉搏血氧仪没有专门的计量技术规范，JJG 1163—2019《多参数监护仪检定规程》虽然对多参数监护仪中脉搏血氧饱和度部分的功能模块有检定方法的规定，但该方法还存在一些缺陷和问题，不能全面、准确、科学的评判脉搏血氧仪（计）的计量特性，也无法完全适用近年来新出现的部分新型脉搏血氧仪计量校准要求。主要有以下几方面的原因：

1）示值误差的获得是计量校准的主要目标，但JJG 1163—2019只对重复性进行规定，并未对脉搏血氧饱和度示值误差等关键核心技术指标作计量性能要求，也未给出相应的检定、校准方法。而在卫生标准WS∕T 659—2019《多参数监护仪安全管理》中却规定了需对70%、80%、90%、95%、100%五个测量点的示值误差进行检测。

2）在对重复性的计量特性规定上，JJG 1163—2019对血氧示值重复性的规定为“在70%～84%测量范围内，示值重复性不大于3%；在85%～100%测量范围内，示值重复性不大于2%。”该规定过于宽泛，不适合实际情况。根据近几年来我省的脉搏血氧仪、多参数监护仪中脉搏血氧饱和度部分的检校情况看，在70%～100%测量范围内，脉搏血氧饱和度的示值重复性一般不超过1%。

3）在脉搏频率的计量特性规定上，JJG 1163—2019规定了“脉率的最大允许误差为±（5%+1）次/min”，而实际检校过程中，脉搏频率示值误差一般不超过±2次/min。

4）在测量点的选择上，JJG 1163—2019仅选择100%、90%、70%三个测量点进行检测计算脉搏血氧饱和度的示值重复性，而对95%、80%等临床诊断、监护中需关注的重要测量点并未进行相应的检定、校准，导致实际使用中可能存在相应的风险。

5）在标准器的技术指标要求上，JJF 1542—2015《血氧饱和度模拟仪校准规范》和JJG 1163—2019均规定了用于校准脉搏血氧仪的脉搏血氧饱和度模拟仪最大允许误差为“±3（35%～74%测量范围内）和±2%（75%～100%测量范围内）”。但根据近几年对不同厂家生产的脉搏血氧饱和度模拟仪的溯源证书结果来看，在70%～100%测量范围内的示值误差一般不超过±1%。随着技术的进步，标准器的准确度将进一步提升，JJF 1542—2015和JJG 1163—2019显然难以适应科技进步对计量特性提升的需要。

脉搏血氧饱和度、脉搏频率等医学参数是临床重要的生命体征监测指标，关系到广大患者的身体健康状况和生命安全。通过估算动脉血氧饱和度和脉搏频率进行患者监护管理，能及时有效地预防或减少缺氧所致的意外。脉搏血氧饱和度、脉搏频率等参数的准确性、一致性与患者生命安全最息息相关。鉴于现有的计量技术规范无法全面、准确、科学的评判脉搏血氧仪（计）的计量特性，不能完全适应脉搏血氧仪校准的需要，有必要制定针对脉搏血氧仪计量校准的技术规范，以提升我省医学诊断的质量和水平，推动医疗器械行业高质量发展。

三、编制原则

为了使校准规范既有先进性、又适应实际情况，起草小组在制定过程中，按照以下原则，完成规范的起草工作：

（1）在计量特性的技术要求上，参照了有关国际标准、国家计量技术规范、国家标准、行业标准、卫生标准等相关要求和规定，并结合我省实际情况，根据实验结果，制定合理可行的技术指标，保证了规范的先进性、法制性、适用性。

（2）在校准用设备上，既采用先进的仪器设备，并参考了主要品牌的技术指标，保证其现场适应性强，数据准确，又根据历年我省实际使用的计量标注器及其溯源证书情况，科学合理地确定相关技术要求。保证了校准用设备的经济适用、性能可靠。

（3）在校准方法上，既对脉搏频率、脉搏血氧饱和度示值重复性的测量点、测量方法进行优化，又对脉搏血氧饱和度示值误差等关键核心技术指标的校准方法进行规定，保证了主要技术参数得到科学合理的校准。

（4）在校准规范实施中结合实际校准工作的经验，科学合理确定校准方法和技术要求，确保校准规范具有较强的可操作性和经济合理性。

四、规程起草的主要技术依据

本规范的起草过程中参考了以下文件：

1）JJF 1071—2010国家计量校准规范编写规则

2）JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》

3）JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》

4）JJG 1163—2019多参数监护仪检定规程

5）JJF 1542—2015 血氧饱和度模拟仪校准规范

6）YY0784—2010医用电气设备 医用脉搏血氧仪设备基本安全和重要性能专用要求

五、规范起草过程和计划

本规范预计一年内完成，主要工作计划如下：

1）2022年10月，成立起草小组，并明确项目负责人和技术负责人。（已完成）

2）2022年11月2023年4月，查询资料文献，进行方法设计、论证。购置计量标准设备，进行调研、着手实验和起草工作。（已完成）

3）2023年4月，完成校准规范初的初稿、实验报告和编制说明等工作。（已完成）

4）2023年5月至2023年7月，在讨论和征求意见的基础上，对初稿进行修改，形成规范征求意见稿，在网站公告并发送使用单位、生产单位、计量部门和各专家的征求意见。(已完成）

5）2023年7月，根据使用单位、生产单位、计量部门和专家的反馈意见，修改形成送审稿。（已完成）

6）2023年7月至2023年9月，召开规范审定会，经专家质询、论证后，根据审定意见修改完善并形成报批稿，并进一步完善编制说明、试验验证报告、不确定度评估报告等相关资料。

7）2023年10月至12月，根据主管主管部门的审批流程，对规程进行公示和发布。

六、规范起草的要点及说明

校准规范主要内容包括：1）适用范围；2）引用文件；3）术语和计量单位；4）概述；5）计量特性；6）校准条件；7）校准项目和校准方法；8）校准结果的表达与处理；9）复校时间间隔；10）附录等。

对当前使用不同品牌、各种规格型号的脉搏血氧仪计量参数的校准方法、校准结果进行试验验证和对比研究，与相关生产厂商和使用单位进行调研交流，参照国内外先进标准和测试技术方法，结合各生产厂家技术指标，制定出校准规范的各项技术指标和胶状方法，进行各项实验验证，保证了数据的科学性、准确性、全面性。在大量数据基础上进行校准规范的编写。

1.适用范围部分规定了“本规范适用于临床使用的光电式原理的脉搏血氧仪（计）的校准”。同时考虑到现有的很多可穿戴生命体征监测设备、智能终端等设备上均具有脉搏血氧监测功能，这些功能的计量校准也有一定的需求，因此在适用范围上增加了“对于其他生命体征测量设备的脉搏血氧饱和度测量部分（若具备），可参照本规范进行校准。”

2.在计量特性部分。规定了脉搏血氧饱和度的测量范围至少应满足（70～100）%。且在这一测量范围内，示值误差不超过±4%，示值重复性不大于2%。同时规定了脉搏频率示值误差的“最大允许误差为±3%或±2次/min（二者取较大者）”。弥补了JJG 1163—2019规定的不足。

3. 校准用设备部分：主要对校准用的标准器——脉搏血氧饱和度模拟仪的测量范围、示值误差、测量重复性等技术参数进行规定，规定了脉搏血氧饱和度最大允许误差为±1%（70%～100%测量范围内），从近几年的溯源证书数据来看，可溯源的R值模拟曲线均满足这一要求。相对于JJF 1542—2015和JJG 1163—2019要求，技术指标有所提升。

4. 校准项目及校准方法部分：对脉搏血氧饱和度测量范围、示值误差、示值重复性、脉搏频率测量范围和示值误差等技术参数的测量方法进行规定。在测量点选择上，对脉搏血氧饱和度示值误差和示值重复性均选择了100%、95%、90%、80%和70%等5个测量点进行测量，更切合临床应用实际，相比JJG 1163—2019对示值重复性只选择70%、90%、100%三个测量点进行测量而言，该方法更能科学全面评估脉搏血氧仪的计量特性。同时，校准方法还弥补了JJG 1163—2019未规定脉搏血氧饱和度示值误差测量方法的缺陷。

4.附录部分：编写了校准原始记录（推荐）格式、校准证书内页（推荐）格式，方便规范的实施。并对脉搏血氧饱和度示值误差、脉搏频率示值误差的测量不确定度进行了评定。

以上是制定此规程的编制说明，请各位专家提出宝贵意见。谢谢！

规范编制小组

2023年7月