贵州省地方计量技术规范

JJF（黔）XXXX-2023

混凝土氯离子电通量测定仪校准规范

Calibration Specification for Apparatus to Determine

Chloride Coulomb Electric Flux of Concrete

（报批稿）

2023-XX-XX 发布                                2023-XX-XX 实施

JJF(黔) XXXX—2023

混凝土氯离子电通量测定仪

校准规范

Calibration Specification for Apparatus to Determine

Chloride Coulomb Electric Flux of Concrete

归口单位：贵州省市场监督管理局

主要起草单位：贵州省计量测试院

参加起草单位：北京数智意隆仪器有限公司

本规范主要起草人：

王嵘瑜（贵州省计量测试院）

陈光贵（贵州省计量测试院）

杜鸿程（贵州省计量测试院）

参加起草人：

董  昱（贵州省计量测试院）

龚  雪（贵州省计量测试院）

杨  振（贵州省计量测试院）

祝玲玲（北京数智意隆仪器有限公司）

目    录

引言	(II)

1  范围	(1)

2  引用文件	(1)

3  概述	(1)

4  计量特性	(1)

5  校准条件	(2)

5.1  环境条件	(2)

5.2  测量标准及其他设备	(2)

6  校准项目和校准方法	(2)

6.1  校准项目	(2)

6.2  校准方法	(2)

7  校准结果表达	(5)

8  复校时间间隔	(5)

附录A  电通量仪电压示值误差测量不确定度评定示例	(7)

附录B  电通量仪温度示值误差测量不确定度评定示例	(10)

附录C  电通量仪电流示值误差测量不确定度评定示例	(13)

附录D  校准原始记录格式	(16)

附录E  校准证书内页格式	(18)

引   言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》进行编制。

混凝土氯离子电通量测定仪校准规范

- 1  范围

本规范适用于混凝土氯离子电通量测定仪（以下简称电通量仪）的校准。

- 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 50082  普通混凝土长期性能和耐久性试验方法标准

JG/T 261  混凝土氯离子电通量测定仪

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3  概述

电通量仪是用于测定混凝土电通量的试验仪器。其工作原理是在混凝土试件两端施加一定的直流电压，采集通过混凝土试件的电流值，对测得电流值进行面积积分，计算出固定时间内通过混凝土的电通量，根据测量的电通量值来反映混凝土的抗氯离子渗透性能。

- 4  计量特性

电通量仪的计量特性见表1。

表1  电通量仪的计量特性

| 计量特性 | 最大允许误差 |
| --- | --- |
| 输出电压示值误差 | ±0.1 V |
| 采样电流示值误差 | ±0.5 mA |
| 温度示值误差 | ±0.3 ℃ |
| 输出电压稳定性 | 0.2%/5 min |

注：以上所有指标不用于合格性判别，仅供参考。

- 5  校准条件

- 5.1  环境条件

5.1.1  环境温度20 ℃±15 ℃，相对湿度≤85%。

5.1.2  交流供电电压220 V±22 V，频率50 Hz±0.5 Hz。

- 5.2  测量标准及其他设备

5.2.1  直流数字电压表

直流电压测量范围（0～100）V，最大允许误差±0.02 V。

5.2.2  直流数字电流表

直流电流测量范围（0～300）mA，最大允许误差±0.1 mA。

5.2.3  恒温槽

温度波动性10 min内不大于±0.03 ℃，温度均匀度不大于0.03 ℃。

5.2.4  温度计

温度计测量范围（0～100）℃，最大允许误差±0.1 ℃。

5.2.5  负载电阻

阻值300 Ω电阻允许工作电流不小于240 mA，阻值600 Ω电阻允许工作电流不小于120 mA，阻值1500 Ω电阻允许工作电流不小于50 mA。

- 6  校准项目和校准方法

- 6.1  校准项目

校准项目一览表见表2。

表2  校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 输出电压示值误差 |
| 2 | 采样电流示值误差 |
| 3 | 温度示值误差 |
| 4 | 输出电压稳定性 |

- 6.2  校准方法

6.2.1  校准前准备

6.2.1.1  电通量仪不能有影响工作性能的机械损伤，铭牌上应标识产品名称、型号、生产厂家（商标）、出厂编号等。

6.2.1.2  电通量仪应具有实时显示端口电压、电流、试验历时等参数功能。

6.2.1.3  电通量仪按说明书规定接通电源，预热30 min后应能正常工作。

6.2.2  输出电压示值误差

按图1接线。电通量仪输出电压的校准应在带载状态下进行，负载电阻电阻值为600 Ω。电通量仪输出电压设定为60 V，也可根据客户需要选择设定输出电压，启动电通量仪进行测量，待输出稳定后读取直流数字电压表示值。电通量仪的每个通道均测量1次。各通道输出电压示值误差按式（1）计算。

ΔV=V-V0                                  （1）

式中：

ΔV——电通量仪输出电压示值误差，V；

V——电通量仪直流电压输出值，V；

V0——直流数字电压表读数值，V。

直流数字电压表

U+              U-

U+

电通量仪

U-

负载电阻

图1  电通量仪的输出电压校准接线图

6.2.3  采样电流示值误差

按图2接线。选择不少于3个校准点进行校准，校准时分别将相应电阻值的负载电阻接入电路，其中应包括电阻值为300 Ω、600 Ω和1500 Ω的负载电阻，电通量仪输出电压设定为60 V，启动电通量仪进行测量，待输出稳定后读取电通量仪采样电流示值和直流数字电流表示值。电通量仪的每个通道均测量1次。各通道采样电流校准点的示值误差按公式（2）计算。

（2）

式中：

——电通量仪采样电流示值相对误差，%；

——电通量仪采样电流显示值，mA；

——直流数字电流表显示值，mA。

电通量仪

I+          I-

负载电阻

I+

直流数字电流表

I-

图2  电通量仪的采样电流校准接线图

6.2.4  温度示值误差

将电通量仪温度传感器与温度计置入恒温槽中，待恒温槽温度达到设定点后，读取相应的温度示值，校准点应包括5 ℃、25 ℃、50 ℃、95 ℃等4 个温度点，在特殊情况下，可根据用户要求选择。读数时，先记录温度计显示值，按通道顺序依次记录各通道温度显示值，循环四次，每个温度校准点记录温度计和被校电通量仪温度示值四次。各通道温度校准点的示值误差按公式（3）计算。

（3）

式中：

——电通量仪温度示值误差，℃；

——电通量仪四次温度显示值的平均值，℃；

——温度计四次读数的平均值，℃；

x——标准水银温度计（或标准铂电阻温度计）的修正值，℃。

6.2.5  输出电压稳定性

按图1 接线。电通量仪输出电压设定为60 V，负载电阻600 Ω，记录5 min内直流数字电压表的测量值，按1min的时间间隔观察1个测量点，总计观察5个点，从所有观察值中选取最大值和最小值。电通量仪每个通道均测量1次。各通道输出电压稳定性按公式（4）计算。

（4）

式中：

——电通量仪输出电压稳定性，%；

——5 min内直流数字电压表测得的最大值，V；

——5 min内直流数字电压表测得的最小值，V；

——电通量仪输出电压设定值，V；

- 7  校准结果表达

7.1  校准结果表达

校准记录格式参见附录D。

7.2  校准结果的处理

校准证书内页格式见附录E。校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包含以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）送校单位的名称；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对校准对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

- 8  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过12个月。

- 附录A

电通量仪电压示值误差测量不确定度评定示例

A.1  概述

A.1.1  测量依据: JJF（黔）XX-2023混凝土氯离子电通量测定仪校准规范

A.1.2  环境条件：温度：21.0℃，湿度：58%RH

A.1.3  测量标准：数字多用表，测量范围DCV（0～100）V，最大允许误差±（0.015%读数+0.003%量程）

A.1.4  被测对象：电通量仪，输出直流电压：60V。

A.2  测量模型及不确定度传播公式

A.2.1  测量模型

电通量仪输出电压示值误差按公式（A.1）表示为：

△V=Vx-Vn                                                 （A.1）

式中：

△V——输出电压示值误差，V；

Vx ——电通量仪输出电压值，V；

Vn ——数字多用表直流电压读数值，V。

A.2.2  不确定度传播公式

不确定的传播公式（A.2）为：

（A.2）

由于Ux、Un之间不相关，得到：

式中各灵敏度系数分别为：

，

A.3  各分量的标准不确定度评定

A.3.1  测量重复性引入的不确定度分量

用数字多用表作为标准器，在直流电压200 V 量程对电通量仪的输出电压进行测量，在重复性条件下进行10 次重复测量，重复测量数据见表A.1。

表A.1  重复测量数据

| 次数 | 输出电压实际值/V | 次数 | 输出电压实际值/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60.043 | 6 | 60.052 |
| 2 | 60.053 | 7 | 60.045 |
| 3 | 60.065 | 8 | 60.041 |
| 4 | 60.034 | 9 | 60.062 |
| 5 | 60.054 | 10 | 60.034 |

测量的平均值=60.048V，单次测量标准偏差：

=0.011 V

取单次测量值为测量结果，因此，标准不确定度为：

=0.011 V

A.3.2  标准器引入的不确定度分量

数字多用表直流电压的最大允许误差为±（0.015%读数+0.003%量程），当校准点为60 V时，选择200 V 量程，该点最大允许误差为±0.015 V，区间半宽度a=0.015 V，按均匀分布估计，包含因子k=，由标准器示值误差引入的不确定度：

=0.009 V

A.3.3  由被校电通量仪分辨力引入的不确定度分量

电通量仪在输出60.0 V 时的分辨力为0.1 V，其半宽度a=0.05 V，按均匀分布估计，在区间内认为服从均匀分布，包含因子k=，因此，标准不确定度为：

A.4  标准不确定度汇总表

标准不确定度汇总表见表A.2。

表A.2  标准不确定度汇总表

| 分量 | 不确定度来源 | 概率分布 | 不确定度分量ui |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | 正态 | 0.011 V |
|  | 标准器最大允许误差 | 均匀 | 0.009 V |
|  | 电通量仪分辨力 | 均匀 | 0.029 V |

表A.2中各量互不相关，考虑到被校电通量仪读数的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则合成标准不确定度：

=0.031 V

A.5  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度：

U=k×uc =2×0.031 V=0.062 V

- 附录B

电通量仪温度示值误差测量不确定度评定示例

B.1  概述

B.1.1  测量依据: JJF（黔）XX-2023混凝土氯离子电通量测定仪校准规范

B.1.2  环境条件：温度：20.0℃   湿度：55%RH。

B.1.3  测量标准：标准温度计，测量范围5℃～95℃，最大允许误差±0.05℃；精密恒温油槽，测量范围5℃～110℃，温度波动性0.009℃/10min。

B.1.4  被测对象：电通量仪，测温功能。

B.2  测量模型及不确定度传播公式

B.2.1  测量模型

电通量仪温度示值误差按公式（B.1）表示为：

△A=Ax-An                                             （B.1）

式中：

△A——温度示值误差，℃；

Ax ——电通量仪显示温度值，℃；

An ——标准温度计读数值，℃。

B.2.2  不确定度传播公式

不确定的传播公式（B.2）为：：

（B.2）

由于Ax、An之间不相关，得到：

式中各灵敏度系数分别为：

，

B.3  各分量的标准不确定度评定

B.3.1  测量重复性引入的不确定度分量

用标准温度计作为标准器，在50 ℃时重复性条件下进行10 次重复测量，测量数据见表B.1。

表B.1   重复测量数据

| 次数 | 显示值（℃） | 次数 | 显示值（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50.1 | 6 | 50.2 |
| 2 | 50.1 | 7 | 49.8 |
| 3 | 50.0 | 8 | 49.9 |
| 4 | 50.1 | 9 | 50.0 |
| 5 | 49.9 | 10 | 49.8 |

测量的平均值=49.99 ℃

单次测量标准偏差：

=0.137 ℃

取单次测量值为测量结果，因此，标准不确定度为：

=0.137 ℃

B.3.2  标准器引入的不确定度分量

标准温度计的最大允许误差为±0.05℃，区间半宽度a=0.05 ℃，按均匀分布估计，包含因子：k=，由标准器示值误差引入的不确定度：

=0.029 ℃

B.3.3  由被校电通量仪温度分辨力引入的不确定度分量

电通量仪在测量50 ℃时的分辨力为0.1 ℃，其半宽度a=0.05 ℃，按均匀分布估计，在区间内认为服从均匀分布，包含因子：k=，因此，标准不确定度为：

=0.029 ℃

B.3.4  由精密恒温油槽温度波动性引入的不确定度分量

由精密恒温油槽温度波动性引入的标准不确定度采用B类评定，精密恒温油槽在50 ℃时温度波动性0.009℃/10min，按均匀分布估计，其半宽度a=0.0045 ℃，在区间内认为服从均匀分布，包含因子：k=，因此：

=0.0026 ℃

B.4  标准不确定度汇总表

标准不确定度汇总表见表B.2。

表B.2  标准不确定度汇总表

| 分量 | 不确定度来源 | 概率分布 | 不确定度分量ui |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | 正态 | 0.137 ℃ |
|  | 标准器最大允许误差 | 均匀 | 0.029 ℃ |
|  | 电通量仪分辨力 | 均匀 | 0.029 ℃ |
|  | 精密恒温油槽温度波动性 | 均匀 | 0.0026 ℃ |

表B.2中各量互不相关，考虑到被校电通量仪读数的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则合成标准不确定度：

=0.14 ℃

B.5  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度：

U=k×uc =2×0.14 ℃=0.28 ℃

- 附录C

电通量仪电流示值误差测量不确定度评定示例

C.1  概述

C.1.1  测量依据: JJF（黔）**-2023混凝土氯离子电通量测定仪校准规范

C.1.2  环境条件：温度：19.0℃   湿度：47%RH

C.1.3  测量标准：数字多用表

测量范围DCI（0～300）mA，最大允许误差为±（0.02%读数+0.005%量程）。

C.1.4  被测对象：电通量仪，第1 通道电流测量：100 mA。

C.2  测量模型及不确定度传播公式

C.2.1  测量模型

被校电通量仪采样电流示值误差按公式（C.1）表示为：

△I=Ix-In                                              （C.1）

式中：

△I ——采样示值误差，mA；

Ix  ——电通量仪采样电流值，mA；

In    —— 数字多用表直流电流读数值，mA。

C.2.2  不确定度传播公式：

不确定的传播公式（C.2）为：

（C.2）

由于Ux、Un之间不相关，得到：

式中各灵敏度系数分别为：

，

C.3  各分量的标准不确定度评定

C.3.1  测量重复性引入的不确定度分量

用数字多用表作为标准器，在直流电流200 mA量程对电通量仪的采样电流进行测量，在重复性条件下进行10 次重复测量，测量数据见表C.1。

表C.1   重复测量数据

| 次数 | 电流实际值（mA） | 次数 | 电流实际值（mA） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100.1 | 6 | 100.1 |
| 2 | 100.0 | 7 | 99.9 |
| 3 | 99.9 | 8 | 100.0 |
| 4 | 99.9 | 9 | 100.1 |
| 5 | 100.0 | 10 | 99.9 |

测量的平均值=99.99 mA

单次测量标准偏差：

=0.088 mA

取单次测量值为测量结果，因此，标准不确定度为：

=0.088 mA

C.3.2  标准器引入的不确定度分量

数字多用表的最大允许误差为±（0.02%读数+0.005%量程），当校准点为100 mA 时，选择200 mA 量程，该点最大允许误差为±0.03 mA，区间半宽度a=0.03mA，按均匀分布估计，包含因子：k=，由标准器示值误差引入的不确定度：

=0.018 mA

C.3.3  由被校电通量仪分辨力引入的不确定度分量

电通量仪在测量100.0 mA时的分辨力为0.1mA，其半宽度a=0.05 mA，按均匀分布估计，在区间内认为服从均匀分布，包含因子：k=，因此，标准不确定度为：

=0.029 mA

C.4  标准不确定度汇总表

标准不确定度汇总表见表C.2。

表C.2  标准不确定度汇总表

| 分量 | 不确定度来源 | 概率分布 | 不确定度分量ui |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | 正态 | 0.088mA |
|  | 标准器最大允许误差 | 均匀 | 0.018mA |
|  | 电通量仪分辨力 | 均匀 | 0.029mA |

表C.2中各量互不相关，考虑到被校电通量仪读数的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则合成标准不确定度：

=0.090 mA

C.5  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度：

U=k×uc =2×0.090 mA=0.18 mA

- 附录D

校准原始记录格式

电通量仪校准原始记录

第   页    共   页

| 委托单位 |  | 原始记录编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 仪器名称 |  |
| 仪器型号 |  | 出厂编号 |  |
| 制造单位 |  | 校准依据 |  |
| 环境温度 | ℃ | 相对湿度 | ％ |

校准用计量标准

| 名 称 | 型号规格 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 出厂编号 | 证书编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、校准前检查：

1.1 外观检查：

1.2 通电检查：

二、输出电压校准

| 输出电压值/V | 电压实际值/V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 | 通道5 | 通道6 |

三、采样电流校准

| 负载电阻/Ω | 采样电流/mA | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 | 通道5 | 通道6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |

四、温度校准

| 标准值/℃ | 温度显示值/℃ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 | 通道5 | 通道6 |

五、输出电压稳定性：

| 试验通道 | 试验电压/V | 电压最大值/V | 电压最小值/V | 电压稳定性/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

电压校准结果的扩展不确定度：U= ，k=2

电流校准结果的扩展不确定度：U= ，k=2

温度校准结果的扩展不确定度：U= ，k=2

校准员：                     核验员：                     日期：

- 附录E

校准证书内页格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

| 校准机构授权说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  | 地 点 |  |  |  |
| 相对湿度 | ％ |  |  | 其 它 |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 |  |  | 证书编号 | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |

第X页 共X页

证书编号 XXXXXX-XXXX

校 准 结 果

一、校准前检查： 1.1 外观检查： 1.2 通电检查： 二、输出电压校准 输出电压值/V; 电压实际值/V. 通道1; 通道2; 通道3; 通道4; 通道5; 通道6. 三、采样电流校准 负载电阻/Ω; 采样电流/mA; 通道1; 通道2; 通道3; 通道4; 通道5; 通道6. 示值. 标准值. 示值. 标准值. 示值. 标准值. 四、温度校准 标准值/℃; 温度显示值/℃. 通道1; 通道2; 通道3; 通道4; 通道5; 通道6.

五、输出电压稳定性： 试验通道; 试验电压/V; 电压最大值/V; 电压最小值/V; 电压稳定性/%. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 电压校准结果的扩展不确定度：U= ，k=2 电流校准结果的扩展不确定度：U= ，k=2 温度校准结果的扩展不确定度：U= ，k=2

说明： 根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下 个月校准一次。

申明： - 仅对加盖“×××××校准专用章”的完整证书负载。 2．本证书的校准结果仅对本次校准的计量器具有效。

校 准 员：                                                      核 验 员：

第X页 共X页

JJF（黔）XXXX-2023