附录H

经确认的检定项目表

第 1 页    共1页

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 依据检定规程的编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光干涉式甲烷测定器 | (0～10)%CH4 | （0%CH4＜X≤1%CH4） MPE:±0.05%CH4 （1%CH4＜X≤4%CH4） MPE:±0.10%CH4 （4%CH4＜X≤7%CH4） MPE:±0.20%CH4 （7%CH4＜X≤10%CH4） MPE:±0.30%CH4 | JJG 677-2006 |
|  |  | (0～100)%CH4 | （0%CH4＜X≤10%CH4） MPE:±0.5%CH4 (10%CH4＜X≤40%CH4） MPE:±1.0%CH4 （40%CH4＜X≤70%CH4）MPE:±2.0%CH4 （70%CH4＜X≤100%CH4）MPE:±3.0%CH4 |  |
| 2 | 煤矿用高低浓度甲烷传感器 | 0＜x≤1% 1%＜x≤2% 2%＜x≤4% 4%＜x≤40% 40%＜x≤100% | 绝对误差：±0.10% 绝对误差：±0.20% 绝对误差：±0.30% 相对误差：±10% 引用误差：±10%FS | JJG 1133-2017 |
| 3 | 矿用氧气检测报警器 | （0～25）%O2 | MPE：±0.7% | JJG1087-2013 |
| 4 | 矿用一氧化碳检测报警器 | 0＜x≤20μmol/mol 20μmol/mol＜x≤100mol/mol 100μmol/mol＜x≤500mol/mol 500μmol/mol＜x≤1000mol/mol | MPE：±2μmol/mol MPE：±4μmol/mol MPE：±5% MPE：±6% | JJG 1093-2013 |
| 5 | 催化燃烧式甲烷测定器 | 0≤x≤1% 1%＜x≤2% 2%＜x≤4% | MPE：±0.10% MPE：±0.20% MPE：±0.30% | JJG678－2007 |
| 以下空白 |  |  |  |  |

附录J

经确认的校准项目表

第 1 页    共1页

| 序号 | 开展校准 项目名称 | 测量范围 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 依据检定 规程的编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光干涉式甲烷测定器 | (0～100)%CH4 | （0%CH4＜X≤10%CH4） MPE:±0.5%CH4 (10%CH4＜X≤40%CH4） MPE:±1.0%CH4 （40%CH4＜X≤70%CH4）MPE:±2.0%CH4 （70%CH4＜X≤100%CH4）MPE:±3.0%CH4 | 《光干涉式甲烷测定器》 JJG 677-2006 |
| 2 | 煤矿用高低浓度甲烷传感器 | 0＜x≤1% 1%＜x≤2% 2%＜x≤4% 4%＜x≤40% 40%＜x≤100% | 绝对误差：±0.10% 绝对误差：±0.20% 绝对误差：±0.30% 相对误差：±10% 引用误差：±10%FS | 《煤矿用高低浓度甲烷传感器》JJG 1133-2017 |
| 3 | 矿用氧气检测报警器 | （0～25）%O2 | MPE：±0.7% | 《矿用氧气检测报警器》 JJG1087-2013 |
| 4 | 矿用一氧化碳检测报警器 | 0＜x≤20μmol/mol 20μmol/mol＜x≤100mol/mol 100μmol/mol＜x≤500mol/mol 500μmol/mol＜x≤1000mol/mol | MPE：±2μmol/mol MPE：±4μmol/mol MPE：±5% MPE：±6% | 《矿用一氧化碳检测报警器》 JJG 1093-2013 |
| 5 | 催化燃烧式甲烷测定器 | 0≤x≤1% 1%＜x≤2% 2%＜x≤4% | MPE：±0.10% MPE：±0.20% MPE：±0.30% | 《催化燃烧式甲烷测定器》 JJG678－2007 |
| 6 | 矿用激光甲烷传感器 | （0.00＜X≤1.00）%CH4 （1.00＜X≤100）%CH4 | 绝对误差：±0.06%CH4 相对误差：±6% | 《矿用激光甲烷传感器》JJF(黔)53-2021 |
| 以下空白 |  |  |  |  |