经确认的检定项目表

| 1 | 脑电图机 | 电压（峰峰值）: 50.0μV～30.0V； 频率： (0.1～150)Hz | 定标电压最大允许相对偏差: ±5%或±2μV (取允许偏差大者) 电压测量最大允许相对误差:±10(1+U1/Uin)% 时间间隔: ±5（1+T1/Tin）% 幅频特性 (1～60)Hz： 最大允许相对偏差：+5%～ - 10% | 《脑电图机检定规程》JJG1043 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 数字脑电图仪 | 电压（峰峰值）: 50.0μV～30.0V 频率：(0.1～150)Hz | 电压测量MPE:±10(1+U1/Uin)%（式中 U1为电压测量范围的最小值、Uin为检定仪输出电压） 时间间隔MPE：±5（1+T1/Tin）%(式中 T1为时间间隔测量范围的最小值,Tin为2倍检定仪输出信号周期) 幅频特性最 大 允 许 偏 差 ： + 5 % ～ - 1 0 % 耐极化电压幅度最大允许偏差±5% | 《数字脑电图仪检定规程》JJG954 |
| 3 | 动态心电图机 | 电压（峰-峰值）： 8μV~30V 频率： （0.05~100）Hz | 电压幅度（峰峰值）变化量应不超过±10% 各档灵敏度误差不超过±10% 耐极化电压幅度变化量在±10%范围内 方波过冲不超过20% | 《动态（可移动）心电图机》JJG1042 |
| 4 | 数字心电图机 | 电压幅度（峰峰值）： 8μV~30V 心率范围: （20.0~300）次/分 频率： （0.01~100）Hz | 内定标电压各档位灵敏度MPE：±5% 心率（HR）测量MPE：±（显示值的5%+1个字） 加权系数误差： ≤±10% 幅频特性：（0.5~50）Hz内幅度最大允许偏差-10%~+5%； （50~75）Hz内幅度最大允许偏差-30%~+5% | 《数字心电图机》 JJG1041 |
| 5 | 机械式温湿度计、 机械式湿度计 | 温度：（5～50）℃ 湿度：（30～95）%RH | 温度：MPE：±2.0℃； 湿度：±5%RH（40%RH～70%RH，20℃）、 ±7%RH（40%RH以下或70%RH以上，20℃） | 《机械式温湿度计》 JJG205 |
|  | 以下空白 |  |  |  |