贵州省地方计量技术规范

JJF（黔）XX-20XX

40 mm×40 mm水泥抗压夹具校准规范

Calibration Specification for 40 mm×40 mm Cement

Compression Fixture

（报批稿）

20XX-XX-XX 发布                              20XX-XX-XX 实施

JJF（黔）XX—20XX

40 mm×40 mm水泥抗压夹具

校准规范

Calibration Specification for 40 mm×40 mm

Cement Compression Fixture

归口单位：贵州省市场监督管理局

主要起草单位：铜仁市检验检测院

毕节市市场监督管理局检验检测中心

参加起草单位：

本规范委托铜仁市检验检测院负责解释

本规范主要起草人：

段绍敏（铜仁市检验检测院）

蔡文武（铜仁市检验检测院）

吴  坤（毕节市市场监督管理局检验检测中心）

参加起草人：

舒  震（铜仁市检验检测院）

目    录

引言	( Ⅱ )

1  范围	( 1 )

2  引用文件	( 1 )

3  概述	( 1 )

4  计量特性	( 2 )

5  校准条件	( 2 )

6  校准项目和校准方法	( 2 )

7  校准结果表达	( 4 )

8  复校时间间隔	( 5 )

附录A  校准原始记录格式	( 6 )

附录B  校准证书内页格式	( 7 )

附录C  校准结果的不确定度评定示例	( 9 )

- 引    言

本规范按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》等基础性系列规范进行制定。

本规范主要参考GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》、GB/T 11337《平面度误差检测》和JC/T 683-2005《40 mm×40 mm水泥抗压夹具》编制而成。

40 mm×40 mm水泥抗压夹具校准规范

- 1  范围

本规范适用于40 mm×40 mm水泥抗压夹具的校准。

- 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 17671-2021  水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

GB/T 11337  平面度误差检测

JC/T 683  40 mm×40 mm水泥抗压夹具

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3  概述

40 mm×40 mm抗压夹具（以下简称抗压夹具）是安放在压力机下压板上用于检测水泥胶砂抗压强度的重要辅助设备。

抗压夹具由框架、传压柱、上下压板、铜套、定位销组成，上压板带有球座，用两根吊簧吊在框架上，下压板固定在框架上。工作时传压柱、上下压板与框架处于同轴线上。结构为双臂式，抗压夹具结构示意图见图1。

图1  抗压夹具结构示意图

1—传压柱；2—铜套；3—定位销；4—吊簧；5—上压板和球座；6—定位销；7—下压板；8—框架

- 4  计量特性

4.1  上、下压板宽度：（40.0±0.1）mm，长度：大于40 mm，厚度：大于10 mm。

4.2  上、下压板平面度：不大于0.01 mm。

4.3  上、下压板表面粗糙度：不高于Ra0.1μm，不低于Ra0.8μm。

4.4  上、下压板自由距离：大于45 mm。

4.5  定位销高度：不高于下压板表面5 mm，两个定位销中心间距：（41～55）mm。

4.6  框架底部中心定位孔直径：(8.0±0.1) mm。

4.7  加荷后上下压板的距离：当抗压夹具上放置2300 g砝码时，上下压板的距离应在（37～42）mm之间。

注：以上技术指标不用于合格性判别，仅供参考。

- 5  校准条件

- 5.1  环境条件

5.1.1  环境温度（10～35）℃，相对湿度不大于80%。

5.1.2  周围无腐蚀性介质，附近无影响校准结果的振源。

- 5.2  测量标准及其他设备

5.2.1  通用卡尺：测量范围（0～200）mm， 分度值不大于0.02 mm。

5.2.2  刀口形直尺：工作棱边长不大于175 mm，最大允许误差为±1μm。

5.2.3  塞尺：厚度不大于0.01 mm。

5.2.4  表面粗糙度比较样块Ra：最大允许误差为+12%～－17%。

5.2.5  砝码：M1等级，质量为2300 g。

- 6  校准项目和校准方法

- 6. 1  校准项目

- 校准项目一览表见表1

表1  校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 上、下压板宽度、长度、厚度 |
| 2 | 上、下压板平面度 |

表1  校准项目一览表（续）

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 3 | 上、下压板表面粗糙度 |
| 4 | 上、下压板自由距离 |
| 5 | 定位销高度和两个定位销中心间距 |
| 6 | 框架底部中心定位孔直径 |
| 7 | 加荷后上下压板的距离 |

- 6.2  校准方法

- 6.2.1  校准前准备

6.2.1.1  外观检查

目测检查，应有铭牌、表面平整光洁、无碰伤和划痕。底座平齐，无凸出或凹进，下压板与框架接触紧密。

6.2.1.2  工作正常性检查

上压板随着与试体接触应能自动找平，且在加荷过程中上、下压板的相对位置应保持固定。

6.2.2  上、下压板宽度、长度、厚度

用通用卡尺分别在上、下压板长、宽、厚三个方向的两端和中间位置各测量3次，以3次测量的平均值作为测量结果。

6.2.3  上、下压板的平面度

上、下压板的平面度用刀口形直尺和塞尺测量。测量时分别在上、下压板的平面上，使刀口尺刃部与压板平面保持线接触，在长边、短边和对角位置上进行，其平面度根据各方位的间隙情况确定，取其中间隙量最大一方的作为平面度，用厚度0.01mm塞尺进行测量，以塞尺不通过为符合。

6.2.4  上、下压板表面粗糙度

在光线明亮处，采用表面粗糙度比较样块与抗压夹具上、下压板表面进行比较测量。进行比较时，所用的表面粗糙度样块和被测量面的加工方法应相同，表面粗糙度样块的材料、形状、表面色泽等也应尽可能与被测量面一致。目力观测被测量面的痕迹深浅，应不超过表面粗糙度比较样块工作面加工痕迹的深度。

6.2.5  上、下压板自由距离

用手按压传压柱然后迅速释放，用通用卡尺在两端和中间位置测量上、下压板间的距离，重复测量3次，取3次测量平均值作为测量结果。

6.2.6  定位销高度和两个定位销中心间距

用通用卡尺分别测量定位销高度、两个定位销中心间距，重复测量3次，取3次测量平均值作为测量结果。

6.2.7  框架底部中心定位孔直径

用通用卡尺直接测量定位孔直径，重复测量3次，取3次测量平均值作为测量结果。

6.2.8  加荷后上下压板间距离

将2300 g 的砝码放置在传压柱上，并使传压柱处于自然状态，用通用卡尺在两端和中间位置测量上、下压板的距离，重复测量3次，取3次测量的平均值作为测量值。

- 7  校准结果表达

- 7.1  校准结果处理

- 校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

- a）标题，如“校准证书”；

- b）实验室名称和地址；

- c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- d）证书或报告的唯一性标识（如证书编号），每页及总页数的标识；

- e）客户的名称和地址；

- f）被校对象的描述和明确标识；

- g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性或应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

- j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- k）校准环境的描述；

- l）校准结果及测量不确定度的说明；

- m）对校准规范的偏离的说明；

- n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

- p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 7.2  校准记录与证书内页、不确定度评定

- 校准原始记录格式见附录A，校准证书内页格式见附录B，校准不确定度评定示例见附录C。

- 8  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、使用仪器本身质量等诸因素所决定，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过12个月。

- 附录A

校准原始记录格式

40 mm×40 mm水泥抗压夹具校准原始记录

| 委托单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号： |  |  |  |  | 出厂编号： |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂商： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度： |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用标准器及配套设备 | 名称 |  |  | 型号规格 |  | 出厂编号 |  |  | 测量范围 |  |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 有效期至 |  |
| 校 准 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观及工作正常性检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准项目 |  |  |  |  | 技术要求 |  |  |  | 测量值/mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值/mm |  |  |  | 测量不确定度U（k=2） |
| 上压板 |  |  | 宽度 |  | (40±0.1) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长度 |  | >40 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度 |  | >10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下压板 |  |  | 宽度 |  | >40 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长度 |  | (40±0.1) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度 |  | >10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上压板平面度 |  |  |  |  | 不大于0.01 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下压板平面度 |  |  |  |  | 不大于0.01 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上压板表面粗糙度 |  |  |  |  | 不高于Ra0.1μm 不低于Ra0.8μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下压板表面粗糙度 |  |  |  |  | 不高于Ra0.1μm 不低于Ra0.8μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上、下压板自由距离 |  |  |  |  | 大于45 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定位销高度 |  |  |  |  | 不高于下压板表面5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 两个定位销中心间距 |  |  |  |  | （41~55）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 框架底部中心定位孔 直径 |  |  |  |  | (8.0±0.1）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加荷后上下压板间距 |  |  |  |  | （37~42）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员： |  |  |  |  |  |  | 核验员： |  |  |  |  |  |  |  | 校准日期： |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录B

校准证书内页格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

第  页，共  页

| 校准机构授权说明： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |
| 校准使用的主要标准器： |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书编号 |  | 有效期至 |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |
| 温度： ℃ |  |  | 相对湿度： ﹪ |  | 其他： |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |

证书编号XXXXXX-XXXX

校 准 结 果

第  页，共  页

| 校准项目 |  | 技术要求 | 校准结果/mm | 测量不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观及工作正常性检查 |  | --------- |  |  |
| 上压板 | 宽度 | (40±0.1) mm |  |  |
|  | 长度 | >40 mm |  |  |
|  | 厚度 | >10 mm |  |  |
| 下压板 | 宽度 | >40 mm |  |  |
|  | 长度 | (40±0.1) mm |  |  |
|  | 厚度 | >10 mm |  |  |
| 上、下压板平面度 |  | 不大于0.01 mm |  |  |
| 上、下压板表面粗糙度 |  | 不高于Ra0.1 μm，不低于Ra0.8 μm |  |  |
| 上、下压板自由距离 |  | 大于45 mm |  |  |
| 定位销高度 |  | 不高于下压板表面5 mm |  |  |
| 两个定位销中心间距 |  | （41~55）mm |  |  |
| 框架底部中心定位孔 直径 |  | (8.0±0.1）mm |  |  |
| 加荷后上下压板间距 |  | （37~42）mm |  |  |

- （以下空白）

- 附录C

校准结果的不确定度评定示例

C.1  概述

C.1.2  环境条件

环境温度：（10～35）℃；相对湿度：不大于80%。

C.1.3  被测对象

40 mm×40 mm 水泥抗压夹具。

C.1.4  测量标准

数显卡尺：量程（0～200）mm，分度值 0.01 mm，最大允许误差为±0.03mm。

C.2  压板宽度示值误差测量结果不确定度评定

C.2.1  测量方法

直接用数显卡尺测量压板的宽度，重复测量3次，取3次测量结果的算术平均值作为测量结果。

C.2.2  测量模型

按公式（C.1）建立测量模型。

△L = L - LN                                   （C.1）

式中：

△L——压板宽度示值误差，mm；

L——压板宽度标称值，mm；

LN——数显卡尺3次测量的平均值，mm。

C.2.3  不确定度传播率

由于各输入量间彼此独立、相关系数为零。

方差：uc2（△L）=c12u2（L）+c22u2（LN）

灵敏系数：c1=1，c2=−1

C.2.4  不确定度的来源

不确定度主要来源，包括：

1）测量重复性引入的标准不确定度u1（L）；

2）数显卡尺分辨力引入的标准不确定度分量u2（L）；

3）数显卡尺示值误差引入的不确定度分量u（LN）。

C.2.5  标准不确定度分量的评定

C.2.5.1  测量重复性引入的标准不确定度u1（L）

采用A类方法评定，通过对下压板的宽度连续测量10次，重复性条件下测量结果见表C.1。

表C.1  重复性条件下测量结果

| 测量 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果/mm | 39.98 | 39.98 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 39.98 | 40.00 | 40.00 | 39.98 | 40.02 |

单次测量实验标准偏差为：

s=nI=i(xi−x)2n−1= 0.010 mm

在实际校准时，取3次测量的算术平均值作为校准结果，则测量重复性引起的标准不确定度为：

u1（L）=s3= 0.006 mm

C.2.5.2  数显卡尺分辨力引入的标准不确定度分量u2（L）

采用B类方法评定，数显卡尺分辨力为0.01mm， 半宽度a=（0.01/2）mm，按均匀分布，包含因子k=3 ，则数显卡尺分辨力引入的标准不确定度分量为：

u2（L）=0.0123= 0.003 mm

重复性引入的不确定分量大于分辨力引入的不确定度分量，两者之间存在重复，取较大者重复性引入的不确定度分量：

u（L）= u1（L）= 0.006 mm

C.2.5.2  数显卡尺示值误差引入的不确定度分量u（LN）

采用B类方法评定，数显卡尺最大允许误差为±0.03 mm，半宽度a=0.03 mm，按均匀分布，包含因子k=3，则数显卡尺示值误差引入的标准不确定度为：

u（LN）=0.033= 0.017 mm

C.2.6  不确定度分量一览表

不确定度分量一览表见表C.2

表C.2  不确定度分量一览表

| 不确定度来源 | 标准不确定度值 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性 | 0.006 mm | 1 | 0.006 mm |
| 数显卡尺分辨力 | 0.003 mm | 1 | 0.003 mm |
| 数显卡尺示值误差 | 0.017 mm | -1 | 0.017 mm |

C.2.7  合成标准不确定度

由于各分量彼此独立不相关，则合成标准不确定度为：

uc（ΔL)=c12u2(L)+c22u2(LN)= 0.018 mm

C.2.8  扩展不确定度

取包含因子k=2，则压板宽度示值误差测量结果的扩展不确定度为：

U = k×uc (△L)=2×0.018 mm = 0.04 mm

C.3  定位销高度测量结果不确定度评定

C.3.1  测量方法

用数显卡尺直接测量定位销高度，重复测量3次，取3次测量结果的算术平均值作为最后测量结果。

C.3.2  测量模型

按公式（C.2）建立测量模型。

G = GN                                     （C.2）

式中：

G——定位销高度测量值，mm；

GN——数显卡尺3次测量的平均值，mm。

C.3.3  不确定度传播率

由于为直接测量，各量互不相关。

方差：uc2 = i=1Nui2(GN)

C.3.4  不确定度的来源

不确定度主要来源，包括：

a）测量重复性引入的标准不确定度u1(GN)；

b）数显卡尺示值误差引入的不确定度u2(GN)。

C.3.5  标准不确定度分量的评定

C.3.5.1  测量重复性引入的标准不确定度u1(GN)

采用A类方法评定，通过对定位销高度连续测量10次，重复性条件下测量结果见表C.3。

表C.3  重复性条件下测量结果

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果/mm | 4.37 | 4.37 | 4.38 | 4.37 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.38 | 4.37 | 4.36 |

单次测量实验标准偏差为：

s=nI=i(xi−x)2n−1= 0.007 mm

在实际校准时，取3次测量的算术平均值作为校准结果，则测量重复性引起的标准不确定度为：

u1(GN)=s3= 0.004 mm

C.3.5.2  数显卡尺示值误差引入的标准不确定度u2(GN)

采用B类方法评定，数显卡尺最大允许误差为±0.03 mm，半宽度a=0.03 mm，按均匀分布，包含因子k=3，则数显卡尺示值误差引入的标准不确定度为：

u2 (GN)=0.033 = 0.017 mm

C.3.6  不确定度分量一览表

不确定度分量一览表见表C.4。

表C.4  不确定度分量一览表

| 不确定度来源 | 标准不确定度值 |
| --- | --- |
| 测量重复性引入的 | 0.004 mm |
| 数显卡尺示值误差引入的 | 0.017 mm |

C.3.7  合成标准不确定度

由于各分量彼此独立不相关，则合成标准不确定度为：

uc=u12(GN)+u22(GN)= 0.018 mm

C.3.8  扩展不确定度

取包含因子k=2，则定位销高度的扩展不确定度为：

U = k×uc = 2×0.018 mm = 0.04 mm

JJF(黔)XX-20XX