|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用注射泵 | 流量：  [5～1000]mL/h  阻塞压力：  (0～200)kPa | [5～20]mL/h：MPE:±6%  [20～200]mL/h：MPE:±5%  [200~1000]mL/h：MPE:±6%  阻塞报警设定值: MPE: ±13.33 kPa(±100mmHg)或阻塞报警设定值的±30%，两者取大者。 | JJF 1259  医用注射泵和输液泵校准规范 |
| 2 | 医用输液泵 | 流量：  [5～1000]mL/h  阻塞压力：  (0～200)kPa | [5~20]mL/h：MPE:±8%  [20～200]mL/h:MPE:±6% [200～1000]mL/h:MPE:±8%  阻塞报警设定值: MPE: ±13.33 kPa(±100mmHg)或阻塞报警设定值的±30%，两者取大者。 | JJF 1259  医用注射泵和输液泵校准规范 |
|  | 以下空白 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |